三门县政府采购谈判文件

三招采-2016-JZ    号

采购项目：三门县动物疫病预防控制中心实验室分析仪器采购项目

采  购 单 位：三门县农业林业局

采购代理机构：浙江信达工程咨询有限公司

采购监管机构：三门县公共资源交易中心

2016年10月

谈判文件目录

第一部分  谈判邀请	1

第二部分  谈判需求	3

（一） 适用范围	5

（二）谈判费用	5

第四部分   合同主要条款	1

第五部分  应提交谈判文件的有关格式范例	4

第一部分  谈判邀请

根据《中华人民共和国政府采购法》和财政部第18号《政府采购货物和服务谈判投标管理办法》有关规定, 受采购人三门县农业林业局的委托，现就三门县动物疫病预防控制中心实验室分析仪器采购项目进行竞争性谈判采购。凡具备本项目报价人的资质要求且能够及时提供相关货物及服务的供应商均可参加。

- 项目编号：三招采-2016-JZ

二、预算金额：21.50万元

三、谈判内容：三门县动物疫病预防控制中心实验室分析仪器采购.（具体详见招标文件）

四、交货期：合同签订后30个工作日完成供货安装调试到位并通过验收。

五、合格谈判供应商的资格条件：

（1）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之供应商资格规定；

（2）具有独立法人资格和经营该物品的许可范围的生产商或代理商。

（3）本项目不接受联合体投标。

六、投标截止及开标时间、地点：

本次招标将于：2016年    月  日星期   上午9时整在三门县广场路22号交通大楼四楼（三门县公共资源交易中心）开标室开标，请在此时间前将投标文件送达开标地点，逾期或不符合规定的投标文件恕不接受。

七、投标保证金：

1、投标保证金人民币2000元。投标人应于   月    日前将投标保证金以电汇、转账支票（同城）等形式交至以下帐户，不计息：

收款单位名称：三门县建设工程交易中心   开户银行：浙江泰隆商业银行台州三门支行

银行账号：9013920108000288          财务联系电话：0576-83336115

2、投标人在缴纳投标保证金时，应在银行相应的单据上写明投标单位全称，“备注”栏应写明所投标项的编号及名称。

3、请于开标前到财务室办理投标保证金的相关手续，以便签到时与投标人代表身份证一起出示备审。

八、办理供应商网上注册登记：

所有参与政府采购项目的供应商，均需在浙江省政府采购网上进行供应商注册登记(网址：http://www.zjzfcg.gov.cn)，并通过审核及公示合格后加入“浙江省政府采购供应商库”，成为注册供应商。

九、投标报名及标书下载：

1、凡是已在浙江省政府采购网上注册成功的，并符合本项目资格条件的供应商，均可直接从网上直接下载谈判文件并按要求投标；尚未注册的供应商应当先在网上申请注册，按要求完成预审工作，预审通过后谈判文件从网上直接下载并按要求投标。

2、谈判文件每套售价300元，在递交投标文件同时支付，售后不退。

十、项目咨询：

采购方联系人：郑有帅；   联系电话：0576-83321289

代理方联系人：叶青青  ；联系电话：0576-83231100 /13616675043   传真：0576-83231100

浙江信达工程咨询有限公司

三门县农业林业局

三门县公共资源交易中心

2016年10月26日

## 第二部分  谈判需求

| 采购内容： 序号 | 设备购置 | 单位 （台/套） | 规模 （数量） | 投资 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 酶标仪及自动分析系统（带电脑、分析软件、打印机） | 套 | 1 | 5 | 进口 |
| 2 | 冰箱 | 台 | 1 | 1 |  |
| 3 | 离心机 | 台 | 3 | 0.9 |  |
| 4 | 纯水系统（带电脑、打印机） | 套 | 1 | 4.7 |  |
| 5 | 移液枪（排枪） | 套 | 1 | 2.75 | 进口 |
| 6 | 移液枪（单枪） | 套 | 1 | 0.8 | 进口 |
| 7 | 洗衣机 | 台 | 1 | 0.5 |  |
| 8 | 空调（挂式） | 台 | 3 | 1.35 |  |
| 9 | 空调（立式） | 台 | 2 | 1.4 |  |
| 10 | 电子分析天平 | 台 | 1 | 1 | 进口 |
| 11 | 高压灭菌锅 | 台 | 1 | 0.4 |  |
| 12 | 数码相机 | 套 | 1 | 0.5 |  |
| 13 | 振荡器 | 台 | 1 | 0.4 |  |
| 14 | 冷藏箱 | 台 | 10 | 0.8 |  |
|  | 合计 |  |  | 21.5 |  |

二、采购需求：产品技术参数

品目一、酶标仪及自动分析软件（带电脑、分析软件、打印机）

一、总体要求：原装进口 数量：一套

二、技术指标：

2.1、自我诊断程序：在仪器的启动阶段，内置的自诊断程序会对包括微孔板的位置、光路部件的稳定性（光源、滤光片）等多方面的性能做全面的检测。

★2.2、光路：专利的和被验证的光路系统，确保获得准确的结果。检测波长范围从 340nm-850nm，适合各种科研和临床的应用

2.3、适用板型：96孔酶标板，适用不同的实验需求

★2.4、波长检测范围：340nm－850nm

2.5、读数范围：0－6.0OD

2.6、灵敏度：0.001Abs

2.7、分辨率：0.001OD

2.8、准确性：± 1% (0 – 3 OD),

★2.9、精确性：≤ 0.2% (0– 3 OD)

2.10、线性：≤1.0%

2.11、光源：石英卤素灯6V10W

★2.12、光路特点：单光路逐孔检测，每个样品双参照

2.13、滤光片带宽：3 - 9 nm

2.14、滤光片位：8位，标配3个滤光片：405，450，620nm

★2.15、功能键：25个功能键；F1-F3：快速启动预存程序；HELP键：帮助信息

2.16、震荡模式：3种速度，低、中、高；持续时间：0～5小时

2.17、读板时间：单波长6S，双波长12S，96孔；单波长11S，双波长33S，384孔

2.18、数据输出：USB外接U盘输出数据；USB外接打印；USB计算机连接

★2.19、数据存储：99个测量程序和99组测量结果

★2.20、语言种类：英, 法, 德, 西班牙,中文, 日本,俄罗斯, 葡萄牙

★2.21、显示屏：高分辨彩色显示屏达到480x272 点阵（13 万像素）

2.22、自动化兼容：机械臂兼容，可实现自动化

2.23、大屏幕的彩色液晶显示和操作键盘，易于使用。3个常用的快捷键可用于储存3个常用的程序。

★2.24、提供中文软件，包含设置微孔板布局（包括空白、标准品、待测样品、质控品等），显示检测结果，进行数据处理（包括动力学分析，数据预处理，曲线拟合，数据分类，质控等）

2.25、具有产品检测报告，提供厂家ISO认证

三、 配置要求：

3.1、酶标仪主机 1台

3.2、配套中文软件 1套

3.3、品牌电脑 1台

3.4、操作说明书 1套

3.5、品牌打印机 1台

★四、资格要求：

4.1、提供至少一年免费质保期，终身提供维修、保养

品目二、冰箱

1、主要技术、功能要求

1.1、制冷方式：风冷

1.2、压缩机类型：变频

1.3、产品类别：双开门

1.4、冷藏室容积（升）：406

1.5、冷冻室容积（升）：236

1.6、冷冻能力（KG）：12

1.7、按键方式：触摸

1.8、特色功能：1.智能；2.大容积；3.变频节能；4.风冷无霜； 5.低温净味

1.9、制冷剂：R600a

1.10、控制方式：电脑

1.11、额定电压/频率：220V/50HZ

1.12、能耗等级：一级

1.13、开门报警：有

品目三、离心机

一、性能指标

★1.1、加/减速率：10种

1.2、采用双屏高亮度数码管显示，触摸式按键设定调节；

★1.3、驱动系统：无刷直流电机；电机采用进口轴承，降低噪音延长仪器使用寿命；

1.4、具有因停电，死机状态造成数据丢失而保护的参数记忆，来电恢复功能。

1.5、具有电子门锁及机械门锁双重保护，即使停电开门自如；不平衡保护功能。

★1.6、具有转子识别系统，独特的三点柔性支撑减震，降低振动及噪音

二、技术指标

2.1、最高转速≥4000r∕min

2.2、最大离心力≥2000×g

2.3、最大容量≥400ml

2.4、定时范围：0-99min

三、配置要求：

3.1、离心机主机 1台

3.2、第一台离心机配置24*1.5ml角转子 1套

3.3、第二离心机配置24*5ml角转子 1套

3.4、第三台离心机配置24*10ml角转子 1套

品目四、纯水系统（带电脑、打印机）

1、超纯水仪

1.1、性能指标

1.1.1、采用微电脑控制系统及经典LCD液晶触摸按键屏；实时显示系统各项运行参数；

★1.1.2、温度-压力反馈系统，能根据水温调节进水压力，从而保证无论进水温度如何变化，均能保证产水流速稳定

★1.1.3、系统微电脑全自动连续产水，开机自检、缺水保护报警、停电自动保护、水箱缺水自动制水、水箱满水自动停机、超低压保护、RO膜自动冲洗等功能；

★1.1.4、设备采用定量耗材管理系统，可根据用户用水水质情况、耗材失效进行提示，及时告知客户设备运行情况，可原水流量统计、超纯水流量统计；

1.1.5、采用新型注塑式大容量一体超纯化柱，采用锁扣悬挂式设计更换和维护极为方便；

1.1.6、设备纯水水质、水温、压力、流量在线监测，LCD彩页液晶大屏实时在线显示；

★1.1.7、系统带远程取水手臂，手臂上带水质优良指示灯，可实时显示水质是否达标。

1.1.8、系统采用进口反渗透膜、进口静音增压泵、进口管接件等国际品质配件。

1.1.9、取水采用流量传感器计量，准备计量您的使用水量。（注：本传感器误差值为3%）

1.1.10、主机配有独立的取水口，方便用户其他用水需求。

1.1.11、整体设备集成化设计，占地面积小，外观简单大气。更通俗易懂的安装、使用、维护；

1.1.12、系统运行低功率、无噪音,性能参数可升级,适用于不同水源；

★1.1.13、设备可配摇控，摇控操作，摇控定量取水、摇控开关机；

1.1.14、整机采用先进ABS环保材料，防腐蚀、耐酸碱，使用寿命长；

1.1.15、0.2μm PES聚醚砜复合滤膜终端过滤器，确保顶级水质；

★1.1.16、耗材寿命到期自动报警提醒，故障自动检测，提供设备使用安全保证；

1.1.17、设备可遥控操作，摇控定量取水、摇控开关机；

1.1.18、系统内置的MWCO5000D的超滤组件能有效的去除内毒素（热源）；

1.2、技术指标

1.2.1、进水要求：城市自来水：TDS＜200PPM，水压：0.1-0.4 MPa ，水温：5-45℃

1.2.2、制水水量：12L/H

★1.2.3、超纯水指标：电阻率18.25MΩ.cm@25℃，优于中国实验室用水规格GB6682-2008标准；TOC：1-5ppb；微生物＜1cfu/ml ；内毒素：0.001EU/ml；颗粒（＞0.22um）＜1个/ml

1.2.4、RO纯水水质：电导率=进水电导2%μS/cm@25℃

1.2.5、7.电源：220V/50HZ

1.2.6、功率 ：120W

1.3、配置要求：

1.3.1、超纯水仪主机 1台

1.3.2、纯化柱 1套

1.3.3、终点滤器 1套

1.3.412L储水桶 1只

1.3.5、操作说明书 1套

1.4、资格要求：

1.4.1、具有欧盟CE认证；控制检测系统具有国家计量认证证书；

1.4.2、提供至少一年免费质保期，终身提供维护、保养。

2、电脑 数量：1台

2.1、Vostro 270 PFC 机箱

2.2、第3代智能英特尔 酷睿 i3处理器 (3M 缓存, 3.4 GHz)

2.3、4GB (1X4GB) 单通道 DDR3 1600MHz SDRAM 内存

2.4、500GB SATA 3.0Gb/s 硬盘带本机命令队列功能

2.5、65W 散热器

2.6、16X DVD-ROM 光驱

2.7、英特尔®核芯显卡 2000 / 2500 / 4000 (根据选择的处理器)

2.8、WLAN 卡 DW1506 驱动程序

3、打印机 数量：1台

3.1、产品类型：黑白激光多功能一体机

3.2、处理器：400MHz

3.3、内存：8MB

3.4、接口类型：USB2.0

3.5、打印分辨率：600×600dpi

3.6、首页打印时间：8.5秒

3.7、月打印负荷：达到8000页

3.8、光学分辨率：1200×1200dpi

3.9、扫描尺寸：216×297mm

3.10、扫描格式：PDF，TIF，BMP，GIF，JPG

3.11、显示屏：双行数字液晶显示屏

3.12、系统平台：Windows 7/Vista/XP/Server 2003；Mac OS X v10.4/10.5/10.6

3.13、电源电压：110-127V（±10%），60Hz（±2Hz）；220-240V（±10%），50Hz（±2Hz）

品目五、移液枪（排枪）

一、设备要求：原装进口，数量：1套

二、技术指标

2.1、TUV人体工程学认证

2.2、独立可调节指托

2.3、操作简单，只需4个按钮即可完成所有操作

★2.4、五项实用操作程序：Pipetting (移液模式)、 Reverse pipetting (反相移液模式)、Mixing (混合模式)、GEL-Electrophoresis (胶电泳模式)、Dispensing (连续分液模式)

2.5、下半支无需额外拆卸可121°C 高压湿热灭菌；下半支可 360°自由旋转

2.6、阶梯式吸头脱卸装置显著减少去除吸头的耗力。

2.7、独立的吸头锥和密封圈

2.8、量程：0.5-10ul、5-50ul、10-100ul、20-200ul、30-300ul 8道移液器各1把

品目六、移液器（单枪）

一、设备要求：原装进口，数量：1套

二、主要技术、功能要求

2.1、符合人体工程学设计的指托让您进行轻松握持。

2.2、真正的单手操作-左右手都可进行量程设定。

2.3、量程锁保护防止量程改变。

2.4、整支移液器可进行121°C（2 bar）高压湿热灭菌

★2.5、特色的简易校准Easy Calibration技术-无需特殊工具即可进行调整。改变原厂设置外部清晰可见。

2.6、仅为12.5 mm的短移液行程设计减少发生RSI的风险。

2.7、耐腐蚀的活塞和吸头脱卸装置让移液器经久耐用。

2.8、根据IVD指令98/79拥有欧盟CE标志。

2.9、移液器量程：2-20ul、5-50ul、20-200ul、100-1000ul为1套

品目七、洗衣机

1、性能指标

1.1、显示方式： LED数码屏显示

1.2、自动化程度：全自动

1.3、控制方式：电脑控制

1.4、开门方式：前开式

1.5、排水方式：上排水

1.6、电机类型：变频电机

1.7、洗涤容量（kg）：8

1.8、洗涤功率（W）：200

1.9、脱水功率（W）：400

1.10、水温调节范围：常温、30、40、60、90

1.11、内筒材质：不锈钢

1.12、脱水功能：支持

1.13、预约功能：支持

1.14、中途添衣：支持

1.15、电辅加热洗涤：支持

1.16、排水阀漏水保护:支持

1.17、智能断电记忆;支持

品目八、空调(挂式）

1、性能指标

1.1、定频/变频：变频

1.2、能效等级：3级

1.3、制冷量(W)：3500(450-3800)

1.4、制冷功率(W)：1110(160-1450)

1.5、制热量(W)：4500(800-5100)

1.6、制热功率(W)：1500(190 -1755)

1.7、内机噪音(dB(A) ：（静音档-高档）19-38

1.8、变频机能效比：APF 3.53 SEER 3.99

1.9、循环风量(m3/h)：630

1.10、电压/频率（V/HZ）：220/50

1.11、自动清洁：支持

1.12、静音设计：支持

1.13、独立除湿：支持

1.14、制冷剂：新冷媒（R32）

1.15、外机尺寸（宽x高x深）mm：776×540×320

1.16、外机重量（kg）：29.5

品目九、空调（立式）

1、技术指标

1.1、定频/变频：变频

1.2、能效等级：3.08

1.3、制冷量(W):7300

1.4、制冷功率(W)：2370

1.5、制热量(W)：8300+2500

1.6、制热功率(W)：2450+2500

1.7、电辅加热功率(W)：2500

1.8、内机噪音(dB(A)：36-46

1.9、循环风量(m3/h)：1200

1.10、自动清洁：支持

1.11、静音设计：支持

1.12、独立除湿：支持

1.13、特性：15米强劲送风

1.14、电压/频率（V/HZ）：220/50

1.15、外机尺寸（宽x高x深）mm:921（981）×712×398

2.1.16、外机重量（kg）：60

品目十、电子分析天平

一、技术指标：

1.1、最大称量(g)≥220

★1.2、重复性：0.0001

1.3、线性误差：0.0002

1.4、典型稳定时间：4s

1.5、秤盘尺寸：Φ90mm

★1.6、左右巡航导向按键；灵巧的smartext提示软件；宽视角只能背亮液晶显示屏，双行数据显示；CPU内置60M ARM高速环保处理器

★1.8、标配RS232通讯接口；方便连接打印机、电脑等外围设备；带日期和时间的GLP/GMP打印(内置时钟电池)

1.9、丰富的称量模式-计件称量，百分比称量，动态称量，峰值保持，密度直读等应用程序

1.10、可拆卸安装玻璃防风罩，适用于多种应用模式；18种称量单位及自定义单位

二、配置要求

2.1、天平主机 1台

2.2、标准砝码 1个

品目十一、高压灭菌器

1、技术指标

1.1、移位式快开盖结构

1.2、最高工作压力0.142Mpa，工作温度126℃

★1.3、压力联锁盖装置，双刻度读数压力表

1.4、下排放冷空气

1.5、全不锈钢材质，筒体厚度：2mm

1.6、自动控制循环灭菌程序

1.7、数码窗显示工作状态

1.8、温度设定范围50℃-126℃

1.9、时间设定范围0-99h

1.10、断水保护装置

1.11、电加热方式，自胀式密封圈

1.12、容积：18L

1.13、功率 ：2KW

1.14、内胆直径*高度：260*290 mm

1.15、容积直径*高度：280*395 mm

★1.16、具有国家规定的压力容器证书、具有医疗器械证书、通过ISO认证

二、配置清单

2.1、立式压力蒸汽灭菌器 1台

2.2、产品质量跟踪卡 1份

2.3、蒸片 1个

品目十二、数码相机

一、性能指标

1.1、高ISO感光度性能加之降噪功能，使得昏暗场景下也能拍出纯净画质。在多种场景下都能够获得高画质的照片。

1.2、搭载约1800万有效像素APS-C画幅CMOS图像感应器，DIGIC 4+数字影像处理器实现高速数据处理

1.3、常用感光度ISO 100-6400、扩展感光度ISO 12800，昏暗场景下也可手持拍摄出没有抖动的照片

1.4、具有自动ISO感光度上限值设置、高ISO感光度降噪、长时间曝光降噪等丰富功能，可有效抑制噪点的产生

1.5、具有内置闪光灯的自动对焦/自动曝光单镜头反光式数码相机

1.6、图像感应器：类型：CMOS图像感应器；有效像素：约1800万像素（总像素约2470万）；除尘功能：手动清洁、添加除尘数据

1.7、记录系统：记录格式：相机文件系统设计规则2.0；图像类型：JPEG、RAW（14位，佳能原创）、可以同时记录RAW+JPEG大

★1.8、拍摄期间的图像处理：基本+：按选择的氛围效果拍摄，根据照明或场景类型拍摄；白平衡：自动（氛围优先)、自动（白色优先)、预设（日光、阴影、阴天、钨丝灯、白色荧光灯、闪光灯）、用户自定义，具备白平衡校正和白平衡包围曝光；降噪：可应用于长时间曝光和高ISO感光度拍摄

1.9、视野率：垂直/水平方向约为95%（眼点约为21毫米）；放大倍率：约0.8倍（-1m-1，使用50mm镜头对无限远处对焦）；屈光度调节范围：约-2.5～+0.5 m-1（dpt）；景深预览:可用自定义功能设置启用该功能

1.10、自动对焦：自动对焦点：9点（中央1点对应F5.6光束的十字型自动对焦）；对焦模式：单次自动对焦、人工智能伺服自动对焦、人工智能自动对焦；自动对焦辅助光：由内置闪光灯发出的短促连续闪光

1.11、驱动系统：单拍、连拍、10秒延时自拍、2秒延时自拍、10秒延时连拍；连拍速度：最高约3张/秒

1.12、Wi-Fi功能：连接至智能手机：通过智能手机浏览、操作与接收图像，通过智能手机遥控相机，向智能手机传输图像；连接至影像存储器：将图像传输至影像存储器保存；云分享功能：将相机内的图像传输至云端

品目十三、振荡器

一、产品特点

1.1、有两种模式可供选择，适合短时混合样品的接触模式和连续模式

1.2、设计紧凑的圆周振荡，最大负载量0.5千克

1.3、LCD显示时间调整，方便读取和设定 ,旋钮式调节转速

1.4、电子定时功能开关，控制定时或持续运转模式

1.5、造型新颖，体积小巧，坚固构造确保仪器的寿命期长，底座确保仪器不移动

1.6、适合在冷藏室或培养箱内使用，适合在5~40℃范围

1.7、高效的无刷直流电机驱动，寿命长，无电磁干扰具有安全转速保护功能

二、技术要求

2.1、振荡方式：点触或连续振动

2.2、转动幅度：回转直径 4.6mm

2.3、转速范围：0-3000rmp

2.4、平台尺寸：Φ77mm

2.5、时间设置方式：0-999min或者0-999s

2.6、转速设置方式:高速或低速

2.7、多功能性：配上选配配件可振荡微孔板，数个离心管，数个试管

2.8、最大功耗：50W

品目十四、冷藏箱

1、技术指标

1.1、密封式高精度箱盖箱体无缝隙接合

1.2、可配置温度记录仪/手持式打印机

1.3、箱体外部采用PP原米塑料，内采用高质ABS食用塑料.隔热层为PU发泡。

1.4、内部容积>60L

1.5、制作工艺：外层内层均采用的ABS食用塑料

1.6、箱体材质：HDPE/PP

1.7、保 温 层：聚氨酯无氟发泡（PU发泡）,厚度≥40mm

1.8、箱体承重：冷藏箱箱体承重≥100公斤以上，连接件拉力≥60公斤以上；

1.9、牢固等级：冷藏箱箱体≥V级， 连接件≥Ⅳ级；

★1.10、保冷时间：温度43℃下，冷藏箱箱内液态温度2～8℃，冷藏时间≥36小时；增加冰源可使时间增加到48小时

1.11、冰源材料：聚乙烯 高效冷源，牢固结实，安全，对人皮肤无刺激性；

1.12、冷冻特点：在冷冻成固体时，冰盒最大厚度不超过未冻结时厚度的15％；通过泄漏实验，经受60kgs压力无泄漏.

三、其他要求

1、投标单位应负责全部投标产品的设计、供货、运输、保险、卸货、安装连接就位、配合及指导安装、调试、验收合格、培训及保修等一切费用。

2、中标供应商在中标公示期内需提供原厂授权书及售后服务承诺书。

3、售后服务要求：保修期内若设备系统软件出现使用故障，供货服务方须10分钟电话响应、1小时到现场、24小时内如无法解决问题，直接提供备用产品以应急等保障措施。另请注明免费质保部件除外情况，如不注明则视为部件保修期等同于产品整体保修期。

4、本项目工期要求：合同签订后30个工作日完成供货安装调试到位并通过验收。投标单位须自报项目实施周期，并制作详细实施周期及施工组织方案、人员安排等质量、安全、工期保障措施，以确保项目按期完工。

5、如中标供应商实际供货产品与投标产品不一致，送货服务承诺无法完成，产品质量、服务被使用方有效投诉，经查实中标供应商要承担相应违约责任，并同时保留向市、区政府采购管理机构通报的权利。

四、商务需求

1、地点：三门县

2、质保期：详见采购需求

3、付款条件：产品安装调试完成及验收合格，并培训合格后支付90%，余下10%为质保金，一年后（无息）付清。

4、履约保证金：合同价10%；签订合同前汇入业主指定帐户。

5、谈判响应文件份数：按照谈判文件要求的顺序装订成册，需正本一份，副本二份，总体参照第五部分谈判文件格式（附件9）。

第三部分  供 应 商 须 知

一   总  则

- （一） 适用范围

本谈判文件适用于本次项目的谈判、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- （二）谈判费用

不论谈判结果如何，谈判供应商均应自行承担所有与谈判有关的全部费用；本次招标代理费向中标人收取（金额    元）。

二、谈判文件

（一） 谈判文件的要求

1、谈判供应商应仔细阅读谈判文件的所有内容，按谈判文件的要求，详细编制谈判响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

2、不按谈判文件的要求提供的谈判响应文件将被拒绝。

（二）谈判文件的组成

谈判供应商接到谈判文件后，按照以下内容及顺序要求制作谈判响应文件，需要正本与副本。

- 报价文件

（1）首次报价一览表（附件3）；

（2）谈判项目明细清单（附件4）；

（3）商务需求响应表（附件5）；

2、技术文件

（1）资格、资信证明文件

- 法定代表人授权书（附件1）；

- 投标函（附件2）；

- 营业执照、税务登记证、组织机构代码证；

- 上年度企业资产负债表及损益表；

- 同类项目业绩（附件11）（需提供合同复印件）；

- 谈判供应商认为可以证明其能力的其他材料。

- 诚信投标保证书。（附件8）

说明：资格证明文件在标书中提供复印件，但要求谈判供应商在谈判时携带正本原件，以供评标小组委员会验审资质、其余只需提供复印件。

2、技术响应需提供：

（1）对本项目的具体响应方案；

（2）技术需求响应表（附件6）；

（3）保证工程质量的技术力量及技术措施；

（4）项目实施人员一览表（附件7）；

（5）谈判供应商建议的验收的方案和措施；

（6）谈判供应商需要说明的其他内容（格式自拟）。

（7）投标人基本情况表（附件9）

（8）服务承诺书（附件10）

（9）供应商市场行为信誉情况承诺书（附件12）

谈判文件制作说明：与本次谈判无关的内容请不要制作在内，确保谈判文件有针对性、简洁明了，同时节约纸张。统一以A4纸大小装订。

（三）谈判响应文件密封

1、所有谈判资料按谈判文件的组成所列内容及顺序装订成册。技术文件、报价文件各自密封（各需正本一份副本两份），谈判文件不得活页装订（包括塑料滑杆封装等），封面必须采用专用封面纸装祯并加盖“正本”或“副本”字样，

2、谈判件封面和密封封皮上均写明谈判编号、谈判项目名称、谈判供应商名称，并注明“谈判文件名称（技术文件/报价文件）”、“谈判时启封”字样。必须盖有谈判供应商公章和谈判供应商全权代表签字（总体格式参照谈判文件第六部分附件13）。

3、如果谈判供应商未按上述要求密封及加写标记，招标方对谈判文件的误投和提前启封不负责任。

（四）谈判截止时间

1、谈判文件必须在规定的谈判截止时间前派人送达指定的谈判地点。

2、如有特殊情况，招标方可推迟或取消采购。招标方如因故推迟谈判截止时间或取消采购，应以书面形式通知所有供应商。在这种情况下，集中采购机构和供应商的权利和义务将受到新的规定的约束。

（五）谈判文件的修改和撤回

1、谈判供应商如必须修改或撤回谈判文件，必须在谈判截止时间以前将书面的修改文件或撤消通知邮寄到达或送达集中采购机构。

2、修改文件必须密封，在密封袋上写明谈判文件编号、采购项目名称、谈判供应商名称、并注明“谈判修改响应文件”、“谈判时启封”字样。

三、谈判保证金

（一）保证金缴退

1、谈判保证金的缴纳：谈判供应商一律凭电汇、转账支票（同城），于谈判前到中心财务室办理相关手续，否则谈判将被拒绝。

2、中标供应商的谈判保证金在合同签订后五个工作日内凭合同无息退还。

3、未中标供应商的谈判保证金将在公示期结束后开始无息退还 （财务联系电话：0576-83336115、传真：0576-83336115）

（二）谈判供应商有下列情形之一的，谈判保证金将不予退还：

1、成交方在谈判有效期内撤回谈判文件的；

2、成交方在谈判过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

3、成交方无正当理由不与采购人签订合同的；

4、将成交项目转让给他人或者在谈判文件中未说明且未经谈判人同意，将成交项目分包给他人的；

5、拒绝履行合同义务的；

6、其他严重扰乱谈判标程序的。

四、无效谈判文件及废标确认

（一）、发生下列情况之一的谈判文件被视为无效标处理：

1、不具备谈判文件规定谈判资格要求的；

2、应交而未交谈判保证金的；

3、谈判代表人未能出具身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的；

4、未按照谈判文件规定要求密封、签署、盖章的（所有盖章均加盖谈判供应商单位公章，其它印章均作无效）；

5、谈判供应商的报价超过采购方的上限价的；

6、不符合法律、法规和谈判文件中规定的其他实质性要求的（谈判文件中打“★”内容及被拒绝的条款）。

（二）有下列情况之一的，本次谈判作为废标处理：

1、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

2、谈判供应商的报价均超过了采购上限价，采购人不能支付的；

3、因重大变故，采购任务取消的。

五、谈判程序

（一）谈判的顺序，由谈判小组对各供应商进行资格审查通过，再进行规划编制方案评审，方案评审三分之二谈判小组成员通过后，进入下轮报价谈判。

（二）开展谈判，谈判小组所有成员集中与单一供应商分别进行谈判。供应商应由法人代表或法人代表授权的人进行谈判，谈判的内容主要有技术规格、价格、售后服务、合同草案，包括当事人的权利和义务、履约期限和方式、资金支付要求、验收标准等。供应商所作的重要答复均应以书面形式，并经法定代表人或授权人签署，作为谈判文件的一部分，对谈判供应商有约束力，但不得对内容进行实质性修改。在谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

（三）在谈判小组与各谈判供应商进行了相同轮次的谈判后（本次谈判共2轮, 第一轮是投标文件报价函，第二轮是二次报价函），为了更好地实现采购目标，谈判小组可以适当调整谈判文件，但涉及实质性变动的，以书面形式通知所有参加谈判的供应商。

（四）谈判小组在谈判结束后，要求所有参加谈判的供应商在规定时间内报出最终价格，在最终报价开启前公布上限价。超过规定时间提交的报价作无效处理。

六、评标原则和方法

（一）谈判小组负责审查供应商文件是否符合谈判文件的要求，并作出评价。谈判小组认为必要时，可向供应商进行询标要求澄清。

（二） 本次决标方法采用最低评标价法（或最低价法）。经谈判小组综合审定全部满足谈判文件实质性要求的供应商进入最终价格谈判，取最低报价的合格供应商为成交供应商,如报价相同，以抽签方式确定。

七、其他事项

（一）成交结果将在相关网站公布成交结果。

（二）成交供应商在成交通知书中要求的时间内，遵照《合同法》有关条文及本次谈判确定的内容与采购单位签订供货合同。

## 第四部分   合同主要条款

三门县政府采购合同指引（货物）

项目名称：                                     项目编号：

甲方：（采购单位）

乙方：（成交标供应商）

甲、乙双方根据            关于××单位××项目公开招标的结果，签署本合同。

一、服务内容

二、合同金额

本合同金额为（大写）：______________________________元（￥_______________元）人民币。

三、技术资料

1.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。

2. 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证提供服务过程中不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、履约保证金

合同价10%；签订合同前汇入业主指定帐户,产品安装调试完成及验收合格后退还（无息）

六、转包或分包

1.本合同范围的服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2. 除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的服务全部或部分分包给他人供应；

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

七、服务质量保证期 (选用)

1. 服务期    年。（自验收合格之日起计）

八、合同履行时间、履行方式及履行地点

1. 履行时间：

2. 履行方式：

3. 履行地点：

九、款项支付：

十、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十一、质量保证及后续服务

1． 乙方应按招标文件规定向甲方提供服务。

2． 乙方提供的服务成果在服务质量保证期内发生故障，乙方应负责免费提供后续服务。对达不到要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴重做：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶解除合同。

3． 如在使用过程中发生问题，乙方在接到甲方通知后在△小时内到达甲方现场。

4．在服务质量保证期内，乙方应对出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

十二、违约责任

1．甲方无正当理由拒收接受服务的，甲方向乙方偿付合同款项百分之五作为违约金。

2．甲方无故逾期验收和办理款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3． 乙方未能如期提供服务的，每日向甲方支付合同款项的千分之六作为违约金。乙方超过约定日期10个工作日仍不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因未能如期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值每日0.1%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

十三、不可抗力事件处理

1．在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2．不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3．不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十四、诉讼

- 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地经济仲裁机构提请仲裁或向人民法院提起诉讼。

十五、合同生效及其它

1. 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2. 本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

3.  本合同一式四份。甲、乙双方各执一份，三门县招投标中心及三门县政府采购监督管理办公室各执一份。本项目未尽事宜以招标文件、谈判文件及澄清文件等为准。

4、合同必须经三门县招投标中心监证。

甲方（公章）                                     乙方（公章）

法定代表人：                                     法定代表人：

委托代理人：                                     委托代理人：

联系电话：                                       联系电话：

开户银行：                                       开户银行：

帐号：                                           帐号：

地址及邮编：                                     地址及邮编：

三门县公共资源交易中心

签订时间：    年   月    日

## 第五部分  应提交谈判文件的有关格式范例

附件1

法定代表人授权书

三门县公共资源中心：

（单位全称）法定代表人        （姓名）授权                        （谈判供应商代表名称）为全权代表，参加贵处组织的                                 项目（括号内填写谈判编号及项目），全权处理谈判活动中的一切事宜。同时宣布承诺如下：

（1）谈判供应商已详细阅读全部谈判文件（含修改文件），并理解其实质性内容，同意承担谈判文件规定的全部义务和相关责任。

（2）谈判供应商同意提供谈判人可能要求的与其谈判有关的一切数据或资料。

（3）谈判供应商所提交的一切谈判资料均为合法且真实有效。

法定代表人签字：

谈判供应商单位全称（公章）：

日期：   年  月  日

附：

全权代表姓名：                    职务：

传真：

电话： 全权代表身份证复印件粘帖处

详细通讯地址：

邮政编码：

附件2

投 标 函

致：_三门县农业林业局__（招标采购单位名称）：

根据贵方为                      项目的招标公告/谈判邀请书（项目编号：_____     __），签字代表_______     （全名）经正式授权并代表谈判供应商_______       __（谈判供应商名称）提交商务技术文件、报价文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1. 谈判供应商已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2. 谈判供应商在谈判之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本谈判有效期自开标日起 ______个日。

4.如成交，本谈判文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本谈判供应商将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5. 谈判供应商同意按照贵方要求提供与谈判有关的一切数据或资料。

6.与本谈判有关的一切正式往来信函请寄：

地址：__________        _____邮编：__________   电话：______________

传真：____________         __谈判供应商代表姓名 ___________  职务：______ _______

谈判供应商名称(公章):_______________

开户银行：                         银行帐号：

授权代表签字:___________           日期:_____年___月___日

附件3

首次报 价 一 览 表

采购项目名称：                      采购编号：                     价格单位：元

| 项目名称 | 总报价（元人民币） |
| --- | --- |
| 三门县动物疫病预防控制中心实验室分析仪器采购项目 | 小写： 大写： |

★报价一览表中报价为符合采购文件要求的产品总价（含税、运保等费用），同时包括税金、人工费、验收费、采购代理费等一切费用。

- 不提供此表格的将视为没有实质性响应采购文件。

供应商全称（盖章）

授权代表（签字）

日      期：

附件4

项目明细报价表

采购项目名称：                      采购编号：                     价格单位：元

| 序号 | 报价项目名称 | 单位 （台/套） | 规模 （数量） | 单价（元） | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 酶标仪及自动分析系统（带电脑、分析软件、打印机） | 套 | 1 |  |  |
| 2 | 冰箱 | 台 | 1 |  |  |
| 3 | 离心机 | 台 | 3 |  |  |
| 4 | 纯水系统（带电脑、打印机） | 套 | 1 |  |  |
| 5 | 移液枪（排枪） | 套 | 1 |  |  |
| 6 | 移液枪（单枪） | 套 | 1 |  |  |
| 7 | 洗衣机 | 台 | 1 |  |  |
| 8 | 空调（挂式） | 台 | 3 |  |  |
| 9 | 空调（立式） | 台 | 2 |  |  |
| 10 | 电子分析天平 | 台 | 1 |  |  |
| 11 | 高压灭菌锅 | 台 | 1 |  |  |
| 12 | 数码相机 | 套 | 1 |  |  |
| 13 | 振荡器 | 台 | 1 |  |  |
| 14 | 冷藏箱 | 台 | 10 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

★1、不提供此表格的将视为没有实质性响应采购文件。

★2、表格可以延续。

供应商全称（盖章）

授权代 表（签字）

日      期：

附件5

商务需求响应表

| 序号 | 内容 | 采购文件需求 | 谈判响应文件对应 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 付款条件 | 符合招标文件要求 |  |  |
| 2 | 交货期 | 符合招标文件要求 |  |  |
| 3 | 谈判响应文件份数 | 符合招标文件要求 |  |  |
| 4 | 售后服务 | 符合招标文件要求 |  |  |
| 5 | 质保期 | 符合招标文件要求 |  |  |
| 6 | 履约保证金 | 符合招标文件要求 |  |  |

谈判供应商名称（盖章）：

谈判供应商代表签字：

职        务：

日        期：

说明：本表参照本招标文件第二部分“谈判需求”填制，谈判供应商应在此表上对每项作出承诺或说明。

附件6：

技术需求响应表

| 序号 | 名称 | 详细方案 | 偏离说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 酶标仪及自动分析系统（带电脑、分析软件、打印机） |  |  |  |
| 2 | 冰箱 |  |  |  |
| 3 | 离心机 |  |  |  |
| 4 | 纯水系统（带电脑、打印机） |  |  |  |
| 5 | 移液枪（排枪） |  |  |  |
| 6 | 移液枪（单枪） |  |  |  |
| 7 | 洗衣机 |  |  |  |
| 8 | 空调（挂式） |  |  |  |
| 9 | 空调（立式） |  |  |  |
| 10 | 电子分析天平 |  |  |  |
| 11 | 高压灭菌锅 |  |  |  |
| 12 | 数码相机 |  |  |  |
| 13 | 振荡器 |  |  |  |
| 14 | 冷藏箱 |  |  |  |

谈判供应商名称（盖章）：

谈判供应商代表签字：

职        务：

日        期：

★本表参照本招标文件第二部分“谈判需求”，谈判供应商应根据详细响应方案谈判的性能指标、对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

附件7

项目实施人员一览表

（主要从业人员及其技术资格）

| 序号 | 姓名 | 职务 | 专业技术职称 | 参加本单位工作时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

谈判供应商名称（盖章）：

谈判供应商代表签字：

职        务：

日        期：

说明：在填写时，如本表格不适合谈判供应商的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

附件 8

三门县政府采购诚信投标承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

一、将遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则参加      项目的谈判；

二、所提供的一切材料都是真实、有效、合法的；

三、不与其他谈判供应商相互串通谈判报价，不排挤其他谈判供应商的公平竞争，不损害招标人或其他谈判供应商的合法权益；

四、不与招标人或招标代理机构串通谈判，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；

五、不向招标人或者评标委员会成员行贿以牟取成交；

六、不以他人名义谈判或者以其他方式弄虚作假，骗取成交。

本公司若有违反本承诺内容的行为，自愿放弃谈判保证金并愿意承担法律责任。如已成交的，自动放弃成交资格；给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任。

法定代表人（签字或盖章）：

谈判供应商（盖章）：

年   月   日

附件 9

投标人基本情况表

项目名称：                                                  项目编号：

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电话 |  |  |  |
|  | 传真 |  |  | 电子邮件 |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |
| 勘察资质等级 |  |  | 其中 | 高级职称 |  |  |  |
| 设计资质等级 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 中级职称 |  |  |  |
| 评估资质等级 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 各类注册人员 |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 基本账户开户银行 |  |  |  |  |  |  |  |
| 基本账户账号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |

兹证明上述声明是真实、正确的、并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

投标人全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件 10

服务承诺书

承诺书应包含如下内容： （1）服务范围： （2）质保范围： （3）维护方案（计划、形式）： （4）维护内容： （5）服务质量（响应时间、等）： （7）不负责任的内容： （8）双方负责的内容：

注：投标人对产品的技术服务和售后服务的内容和措施及承诺等方面进行详细说明，投标人可参考以上表格中的内容（不局限于以上表格中的内容）自己编制。

投标人全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件 11

同类项目业绩情况表

项目名称：                                     项目编号：

| 序号 | 业主单位名称 | 合同内容 | 合同签订时间 | 合同金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |

备注：表中所列的业绩需提供协议、合同、业主验收证明材料等复印件（盖单位公章）并携带原件备查。

投标人全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件12

供应商市场行为信誉情况承诺书（申明书）

| 投标供应商名称 |  |  |  |  | 企业资质等级 （如 有） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企 业 地 址 |  |  |  |  | 联 系 电 话 |  |
| 拟投标项目名称 |  |  |  |  | 拟投标项目负责人姓名及资质 |  |
| 供应商 市场 行为 信用 情况 | 有无受到财政监管部门处理、公告的不良行为。（未注明公告期限的） |  |  |  |  |  |
|  | 有无受到财政监管部门处理、公告的不良行为（在公告期内）。 |  |  |  |  |  |
|  | 有无受到财政监管部门处理、公告的不良行为（不在公告期但在三年内）。 |  |  |  |  |  |
|  | 申请报名前三年内，在经营活动中有无重大违法记录（重大违法记录包括：（一）县级以上行政机关对供应商或其法定代表人、董事、监事、高级管理人员在经营活动中的违法行为做出的行政处罚决定，但警告和罚款额在人民币一万元以下的行政处罚决定除外。（二）各级司法机关对供应商或其法定代表人、董事、监事、高级管理人员在经营活动中的违法行为做出的刑事判决。） |  |  |  |  |  |
| 投标供应商 声 明 |  | 以上内容是本企业市场行为信用的真实反映，如有不实，愿取消本项目投标资格。 法定代表人签名： (单位公章) 日 期： 年 月 日 |  |  |  |  |

注：1、本表格内容须如实填写；

2、本表格须在投标时作为投标文件的商务部分内容放入投标文件中；

3、本表格由供应商自己填写，若无表中所列情况，则在相应栏中写“无“，若有，须按具体次数分别说明（包括处罚时间、事由、处罚主体等）；

附件13-1

谈判文件格式

1、外包装封面格式（不可缺）：

项目名称：*****单位*****项目

项目编号：

谈判供应商名称：

谈判供应商地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

（注：密封皮封口处上必须盖有谈判单位公章和谈判供应商全权代表签字）

2.文件封面格式（不可缺）：

正本/或副本

项目名称：*****单位*****项目

项目编号：

谈判供应商名称：                         （加盖公章）

谈判供应商地址：

年  月  日

附件13-2

二、报价文件格式

1. 报价文件的外包装封面格式（不可缺）：

报价文件

项目名称：*****单位*****项目

项目编号：

谈判供应商名称：

谈判供应商地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

（注：密封皮封口处上必须盖有谈判单位公章和谈判供应商全权代表签字）

年  月  日

2. 报价文件封面格式（不可缺）：

报价文件           正本/或副本

项目名称：*****单位*****项目

项目编号：

谈判供应商名称：                       （加盖公章）

谈判供应商地址：

年  月  日