三门县政府采购招标文件

三招采-2016-GK

项目名称：三门县环保自动监测系统委托运行维护采购项目

采购单位：三门县环境保护局

招标代理机构：浙江信达工程咨询有限公司

采购监管机构：三门县公共资源交易中心

2016年12月

目录

- 投标公告-------------------------------------------2

- 招标项目技术规格书---------------------------------4

- 投标人须知----------------------------------------5

- 说明-------------------------------------------5

- 招标文件---------------------------------------5

- 投标文件---------------------------------------6

- 投标文件的递交---------------------------------8

- 开标 ------------------------------------------8

- 评标-------------------------------------------9

- 定标-------------------------------------------10

- 授予合同---------------------------------------11

- 评标方式及评标标准--------------------------------11

- 合同主要条款及合同签订方式------------------------14

- 应提交的有关格式范例------------------------------17

- 第一部分  招标公告

根据《中华人民共和国政府采购法》等相关规定，浙江信达工程咨询有限公司受三门县环境保护局委托就三门县环保自动监测系统委托运行维护采购项目进行公开招标，现欢迎符合相关条件的国内供应商前来参加投标。具体如下：

1、招标编号：三招采-2016-GK

2、项目名称：三门县环保自动监测系统委托运行维护采购项目。

3、招标范围：三门县环保自动监测系统委托运行维护包括石岩、涛头堍、佃石水库3个水质自动监测站和蟠龙公园、心湖公园2个空气自动监测站的日常运维及修复等工作，具体要求详见招标文件第二部分。

4、本项目的采购预算约为160万元

5、服务期：一年(自合同签订日起)

6、合格的投标人应具备的资格要求：

（1）凡符合《中华人民共和国招标投标法》和《中华人民共和国政府采购法》第22条规定条件，具有独立法人资格、独立承担民事责任能力的组织；

(2)投标人必须具有相应的经营范围；

(3)本项目不接受联合体投标。

7、招标文件的发售：

招标文件将于2016年  月  日起在浙江政府采购网 “网址：http://www.zjzfcg.gov.cn”上发布并供下载。

标书售价(元)：每本300（售后不退），以现金方式在提交投标文件的同时提交。

8、投标截止及开标时间、地点：

本次招标将于：2016年  月  日星期   上午9时整在三门县广场路19号交通大楼四楼开标，请在此时间前将投标文件送达开标地点，逾期或不符合规定的投标文件恕不接受。

9、投标保证金

(1)投标保证金：人民币壹万陆仟元(16000元)，投标人应于  月  日前（投标文件截止时间2天前）将投标保证金以电汇、转账支票（同城）等形式交至以下帐户，不计息：

收款单位名称：三门县建设工程交易中心   开户银行：浙江泰隆商业银行台州三门支行

银行账号：9013920108000288    财务联系电话：0576-83336115

(2)投标人在缴纳投标保证金时，应在银行相应的单据上写明投标单位全称，“备注”或“交易附言”栏应写明所投标项的编号及名称。

(3)请于开标前到财务室办理投标保证金的相关手续，以便签到时与投标人代表身份证一起出示备审。

10、办理供应商网上注册登记：

所有参与政府采购项目的供应商，均需在浙江省政府采购网上进行供应商注册登记(网址：http://www.zjzfcg.gov.cn)，并通过审核及公示合格后加入“浙江省政府采购供应商库”，成为注册供应商。

11、投标报名及标书下载：

凡是浙江省政府采购网上已注册的供应商，并符合本项目资格条件要求的，从网上直接下载招标文件，并根据招标文件内容制作投标文件。尚未注册的供应商应当先在网上申请注册，预审通过后报名，招标文件从网上直接下载

12、联系方式：

采购单位：三门县环境保护局              招标代理机构：浙江信达工程咨询有限公司

联系人：郑志兴                          联系人：叶青青

联系电话:0576-83383997                  联系电话：13616675043； 传真：0576-83231100

三门县环境保护局

浙江信达工程咨询有限公司

三门县公共资源交易中心

二○一六年十二月

第二部分  招标内容及要求

- 项目需求

- （一）项目概况

目前，三门县环境保护监测站拥有3个地表水水质自动监测站和2个环境空气自动监测站，3个地表水水质自动监测站分别位于三门县六熬镇巡检司村、海游街道石岩村、亭旁镇佃石水库内，属于出境断面水质和饮用水水源地水质自动监测站；2个环境空气自动监测站分别位于心湖公园配电房楼顶、县环境保护监测站楼顶。

为保障我县3个地表水水质自动监测站和2个环境空气自动监测站的正常运行，现采取第三方托管运维方式对地表水水质自动监测站和环境空气自动监测站进行运维服务外包。运维单位采取公开招标的方式确定，运维期为一年。期间根据招标有关规定及维护质量进行定期和不定期考核，以确定是否提前中止合同、正常中止合同。

- （二）自动监测系统参考技术规范和标准

国家环境保护总局发布的相关水质、环境空气质量在线监测技术标准

国家标准方法和《水和废水监测分析方法》

《国家地表水自动监测站运行管理办法》

《浙江省地表水环境自动监测系统运行管理实施细则（试行）》

《浙江省饮用水源地水质自动监测系统验收技术要求（试行）》

《环境水质监测质量保证手册》

《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T91-2002）

《水质 河流采样技术指导》（HJ/T52-1999）

《PH水质自动分析仪技术要求》（HJ/T96-2003）

《电导率水质自动分析仪技术要求》（HJ/T97-2003）

《浊度水质自动分析仪技术要求》（HJ/T98-2003）

《溶解氧（DO）水质自动分析仪技术要求》（HJ/T99-2003）

《高锰酸盐指数水质自动分析仪技术要求》（HJ/T100-2003）

《氨氮水质自动分析仪技术要求》（HJ/T101-2003）

《总氮水质自动分析仪技术要求》（HJ/T102-2003）

《总磷水质自动分析仪技术要求》（HJ/T103-2003）

《环境空气质量标准》（GB3095-2012）

国家标准方法和《气和废气监测分析方法》

《环境空气质量监测规范（试行）》

《国家环境空气质量监测城市自动监测站运行管理暂行规定》（总站气字 [2013]41 号）

《环境空气颗粒物（PM10和PM2.5）连续自动监测系统安装和验收技术规范》 (HJ655-2013)

《环境空气气态污染物（SO2、NO2、O3、CO）连续自动监测系统安装验收技

术规范》(HJ193-2013)

《环境空气颗粒物（PM10和PM2.5）连续自动监测系统技术要求及检测方法》

（HJ653-2013）

《环境空气气态污染物（SO2、NO2、O3、CO）连续自动监测系统技术要求及 检测方法》（HJ654-2013）

关于《浙江省环境空气质量自动监测系统运行管理实施细则（试行）》和关 于印发《浙江省环境空气质量自动监测系统技术规范（试行）》的通知（浙环发[2014]52 号）

- （三）服务要求、服务范围：

本次采购的服务项目为三门县3个地表水水质自动监测站和2个环境空气自动监测站（名单附后）的运维管理服务，分一般服务和特殊服务二部分内容。一般服务要求供应商根据招标文件要求负责各自动监测站的日常维护、巡检、故障维修、年度检修等工作，并接受质控检查、考核和比对，确保水站、空气站各项监测仪器正常稳定运行并与要求的各级环保部门联网正常。特殊服务要求供应商根据招标文件要求负责水质自动监测系统和空气自动监测系统目前损坏仪器的修复，相关仪器的租借，相关配套设施的采购建设、维修和改造，支付水电、房租、联网光纤租金、看护人员工资等费用，承担运维期间所有损坏的仪器（包括主件和零配件）、设备、配套设施的修复，承担由于地震、洪水和雷击等不可预防和不可抗拒因素造成的自动站系统仪器设备和相关配套设施的损坏修复费用。

特殊服务中需要修复的仪器主要为石岩水质自动站的急性毒性发光细菌法（荷兰TOX Control）分析仪；需要租借的仪器是自动换膜连续颗粒物采样器（THERMO 2025I）；需要采购的配套设施主要是佃石水库采样船；需要建设的配套设施主要是涛头堍不锈钢采水平台及上下楼梯；需要修复的配套设施主要是佃石水库浮标外围浮台、石岩水质自动站栈桥除锈防锈处理、心湖公园空气自动监测站的楼梯改造和楼顶整体防漏；需要改造的项目是涛头堍水质自动监测站采水点位海涂泥挖掘清理疏浚。

运维单位负责运维的设备主要包括各水质自动监测仪器和水站集成系统、各空气自动监测站监测仪器和空气站集成系统。其中水质自动监测仪器包括水质常规五参数（pH、水温、溶解氧、电导率、浊度）、氨氮、高锰酸盐指数、总磷、叶绿素、总有机碳、生物毒性、硝酸盐等（见表1 ），水站集成系统包括采水、配水、控制、数采与通讯系统、站房、辅助系统（含防雷年检）等；环境空气自动监测仪器包括CO分析仪、黑碳仪、能见度仪、动态校准仪、零气发生器、NO分析仪、O3分析仪、SO2分析仪、PM2.5、PM10等（见表2 表3），空气站集成系统包括采样、控制、数采与通讯系统、站房、辅助系统（含防雷年检）等。

1、各水质自动监测站具体点位及其仪器配置情况如下：

表1三门县地表水水质自动监测站仪器配置详表

| 设备点位 | 系统集成 | 水质五参 | 氨氮 | 总磷/总氮 | 总有机物 | 生物毒性 | 硝酸盐 | 叶绿素A | 藻类 | 建站时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 涛头堍水站 | 聚光科技 | 哈希 SC1000 | 哈希 AmtaxSC | 哈希 NPW-160 | 岛津 TOC-4200 | / | / | / | / | 2014年 |
| 石岩水站 |  | 哈希 SC1000 | 布朗卢比NH3NPowerM | 岛津TNP-4100 | / | 荷兰 TOX Control | / | / | / | 2011年 |
| 佃石水库站 |  | 哈希 DS5 | 哈希 DS5 | / | / | / | 哈希DS5 | 哈希DS5 | 哈希DS5 | 2012年 |

备注：佃石水库为浮标站。

各空气自动监测站具体点位及其仪器配置情况如下：

表2:心湖公园空气自动监测站仪器配置详表

| 仪器名称 | 规格型号 | 制造商 | 建站时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| CO分析仪 | 9830B | 澳大利亚ECOTECH | 2016年 |
| PM2.5监测仪 | BAM1020 | 美国Met One |  |
| PM10分析仪 | BAM1020 | 美国Met One |  |
| 动态校准仪 | 4010 | Sabio |  |
| 零气发生器 | 1001 | Sabio |  |
| NO,O3，SO2分析仪 | AR500 | 瑞典OPSIS公司 |  |
| 系统集成 | 聚光科技 | 聚光科技 |  |

表3:环保站楼顶空气自动监测站仪器配置详表

| 仪器名称 | 规格型号 | 制造商 | 建站日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| CO分析仪 | 48i | 美国热电 | 2009年 |
| PM2.5监测仪 | 5030 | 美国热电 |  |
| 黑碳仪 | 5012 | 美国热电 |  |
| PM10分析仪 | BAM1020 | 美国Met One |  |
| 能见度仪 | SWS100 | 英国Brial |  |
| 动态校准仪 | 146 | 美国热电 |  |
| 零气发生器 | 111 | 美国热电 |  |
| NO,O3，SO2分析仪 | AR500 | 瑞典OPSIS公司 |  |
| 系统集成 | 聚光科技 | 聚光科技 |  |

2、踏勘现场

1）招标人统一组织现场踏勘（时间定于2016年  月  日下午14：30分，如有逾期自行踏勘）。投标人可自行对各个站点现场及周围环境进行踏勘，以便投标人获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料。投标人承担踏勘现场所发生的自身费用。

2）招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是招标人现有的能被投标人利用的资料，招标人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。

3） 经招标人允许，投标人可为踏勘目的进入招标人的项目现场，但投标人不得因此使招标人承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担踏勘现场的责任和风险。

▲3.自动监测系统的运维管理服务内容

3.1自动监测系统运维管理的一般服务内容

3.1.1提供、配制并定期更换水站、空气站仪器所需试剂耗材

3.1.2对水站系统，空气站系统，辅助系统（包括网络线路、采样系统、视频系统）和仪器进行定期检修和保养

3.1.3提供并定期更换水站、空气站系统仪器所需备件

3.1.4及时排除水站、空气站系统和仪器出现的故障

3.1.5配合浙江省环境监测中心、台州市环境监测中心站、三门县环境保护监测站做好水站、空气站质量保证和质控工作；做好空气自动监测站的每年不少于15天的PM2.5手工比对监测

3.1.6随时接受浙江省环境监测中心、台州市环境监测中心、三门县环境保护监测站的工作考核和质量考核

3.1.7保证站房清洁、整齐

3.1.8定期检查自动站电、火、水、防盗、防雷等设施，请专业机构进行1次防雷测试并出具测试报告

3.1.9认真、及时做好各类记录，每月以书面形式报三门县环境保护监测站，书面报告作为运行维护考核依据之一，具体包括：

- 水站（空气站）周巡视结果记录表

- 水站（空气站）仪器设备维护记录表

- 水站（空气站）试剂、耗材更换记录表

- 水站（空气站）零配件更换记录表

- 故障处理申报表

- 水站（空气站）质控样核查结果记录表

- 月度水站（空气站）监测数据统计表

- 月度水站（空气站）监测数据月均值表（上报）

- 月度水站（空气站）监测数据审核表（上报）

- 质控及比对结果上报表

3.1.10在运营维护及管理期间，供应商必须遵守国家的有关法律、法规及其他规定，本着为采购人负责的精神，依照规范，科学管理，使各监测监控系统运行达到国家及行业颁布的技术标准和业主方要求的考核指标要求；使水质自动监测系统运行真正发挥其效能和作用。

3.1.11委托运营维护及管理的全部资产（包括全部产权和建筑物、设备、软件、配套设施、水质自动站和配套监控系统产生的各类数据信息及相关文档资料属采购人所有）。未经采购人同意供应商不得以任何方式对各类财产进行出售、抵押或转移；同时，在委托运营管理期间，供应商有责任保证上述资产的完整、安全并处于良好状态。

3.1.12协助采购人做好水站、空气站固定资产管理，并做好备品备件的登记工作。

3.1.13积极参加省市县各级主管单位组织的技术培训班，加强业务学习，不断提高业务能力和水平；定期接受省中心站和采购人的工作考核和质控考核。

3.1.14按照《浙江省地表水环境自动监测系统运行管理实施细则（试行）》、《浙江省水站系统日常运行维护作业指导书》和《国家环境空气质量监测城市自动监测站运行管理暂行规定》（总站气字【2013】41号）要求对运营水站、空气站进行管理。

3.1.15及时合理地处置自动站产生的废液。

3.2自动监测系统运维管理的特殊服务内容

3.2.1承担招标方目前损坏仪器的修复

3.2.2承担招标方相关仪器的租借

3.2.3承担招标方相关配套设施的采购、维修、改造

3.2.4支付各自动监测站的水电、房租、联网光纤租金、看护人员工资等费用

3.2.5承担运维期间所有损坏的仪器（包括主件和零配件）、设备、配套设施的修复

3.2.6承担由于地震、洪水和雷击等不可预防和不可抗拒因素造成的自动站系统仪器设备和相关配套设施的损坏修复费用

- ▲（四）总体要求

4.1供应商必须按照《浙江省地表水环境自动监测系统运行管理实施细则（试行）》、《国家环境空气质量监测城市自动监测站运行管理暂行规定》（总站气字【2013】41号）要求，聘用4名运行维护专业技术人员为本项目服务，并且每天到招标方指定的地点签到考勤。

4.2供应商应承担招标方目前损坏仪器的修复，相关仪器的租赁，相关配套设施的采购建设、维修和改造等费用。

4.3供应商应支付各自动监测站的水电、房租、联网光纤租金、站房看护人员工资等费用。

4.4供应商应承担运维期间所有仪器（包括主件和零配件）、设备、相关配套设施损坏的修复。

4.5供应商应承担由于地震、洪水、雷击、台风、潮水、海啸、停电等不可预防和不可抗拒因素造成的自动站系统仪器设备和相关配套设施的损坏修复费用

4.6供应商应具备完善的仪器设备供应渠道，所有修复更换的仪器主件和零配件必须是原厂家的正品。

4.7供应商应提供完整的水质自动监测系统运维实施方案，明确维护方法、周期、内容及技术保障。

4.8在自动监测系统运维及管理期间，在合同约束范围内供应商拥有自主权；不能以任何形式外包合同规定的运行维护任务。

4.9在自动监测系统运维及管理期间，供应商应严格按照采购人制定的操作规范和规章制度，对所管理的系统及仪器设备进行规范操作和精心维护及必要维修，保证系统仪器设备正常运行，达到采购人提出的系统及仪器设备考核指标要求。供应商必须接受采购人定期或不定期检查和考核。

4.10供应商需保证提供2辆专用汽车用于自动监测系统的日常运行和维护。提供本项目运维车辆车牌号及相应的产权证明或租赁证明，提供的车辆必须用于本项目，不得挪作他用。

4.11 当出现监测数据异常、仪器故障或通讯故障时，中标供应商需在 1 小时内 做出响应，2 小时内到达现场检修，及时更换备品备件，24 小时内解决故障。故障严重不能及时解决时，应关闭故障仪器的数据采集通道并告知采购人，当不能在 24 小时内排除故障时，及时通知采购人，中标供应商需立即使用相应备机进行替代。中标供应商负责故障设备的维修工作，并在一周内完成维修，维修完毕及时替代备机。故障处理结束后，以书面形式报告采购人，由采购人确认故障处理意见。

4.12财产保全： 中标供应商不得以任何方式对采购人的任何资产进行对外投资、合作、经济担保及资产抵押、出售、转移；同时，在委托运维及管理期间，中标供应商有责任保证上述全 部资产的完善、安全并处于良好状态。

4.13不论何时，供应商都应承担监测数据的保密责任；供应商按照采购人的要求，进行报告和传输有关的监测数据，均不得以任何方式和渠道向外界传递任何监测数据。

如运维服务期间上级部门出台新规定，采购人将根据新规定指定新的运维服务要求，中标供应商必须严格执行。

- （五）仪器维修或主配件更换的技术要求

本次采购项目涉及的相关站点由于其前期建设的局限性和不合理性及使用寿命，中标方需要整体和部分进行维修和零配件更换，使各项监测系统和设备性能指标均达到行业内通用水平。

5.1三门环保站楼顶空气自动监测站：NO、O3、SO2分析仪技术维修性能要求（技术指标）

1、  SO2分析仪

| 设备用途 |  | 用于空气中SO2浓度的监测 |
| --- | --- | --- |
| 配置要求 |  | 含过滤滤膜等 |
| 分析方法 |  | 紫外荧光法 |
| 监测量程 |  | 0～500ppb。可多选量程，具有量程自动切换功能 |
| 最低检测限 |  | ≤2ppb |
| 示值误差 |  | 读数的±2%F.S. |
| 24h零点漂移 |  | ±2ppb |
| 24h跨度漂移 |  | 达量程20%时，±3ppb；达量程80%时，±5ppb |
| 响应时间 |  | ≤3min |
| 零点、量程噪声 |  | 分别≤1ppb 、≤5ppb |
| 精密度 |  | 20%量程时，≤5ppb；80%量程时，≤10ppb |
| 电压稳定性 |  | ±1%F.S. |
| 环境温度变化的影响 |  | ≤1ppb/℃ |
| 采样口和校准浓度偏差 |  | ±1% |
| 无人值守时间 | 长期零点漂移 | ±5ppb |
|  | 长期量程漂移 | ±7ppb |
|  | 平均故障间隔天数 | ≥7d |
| 电源要求 |  | 220±10%VAC，50HZ |
| 模拟输出信号 |  | DC0-1.0V、0-5.0V、0-10.0V、0-20mA |
| 数字输出信号 |  | RS232/485数字接口；数字接口至少2个（分别用于本地数采仪、VPN实时传输和智能维护和质控系统接口） |
| 数据存储功能 |  | 独立内存，支持参数存储，可存储超过100天的15分钟均值数据自动备份功能 |
| 校准、控制方式 |  | 微处理机控制方式，并有自我诊断及设定功能，能够具有自动校零、校跨（紫外荧光法），显示仪器的操作状态和远程诊断 |
| 采样流量稳定性 |  | 标称的±10% |
| 运行环境 |  | -15℃～50℃ |
| 标准附件 |  | 中、英文分析仪说明书/分析仪远程控制软件/1/4”Teflon采样管2米 |
| 认证要求 |  | 要求仪器稳定可靠、精密度高，因此要求通过国家级技术认证 |

2、NO/NO2/NOx 分析仪技术维修性能要求

| 设备用途 |  | 用于空气中NO、NO2、NOx 浓度的监测 |
| --- | --- | --- |
| 配置要求 |  | 含过滤滤膜等 |
| 分析方法 |  | 化学发光法 |
| 监测量程 |  | 0～500ppb。可多选量程，具有量程自动切换功能 |
| 最低检测限 |  | ≤2ppb |
| 示值误差 |  | 读数的±2%F.S. |
| 24h零点漂移 |  | ±2ppb |
| 24h跨度漂移 |  | 达量程20%时，±5ppb；达量程80%时，±11ppb |
| 转换效率 |  | >96% |
| 响应时间 |  | ≤3min |
| 零点、量程噪声 |  | 分别≤1ppb 、≤5ppb |
| 精密度 |  | 20%量程时，≤5ppb；80%量程时，≤10ppb |
| 电压稳定性 |  | ±1%F.S. |
| 环境温度变化的影响 |  | ≤2ppb/℃ |
| 采样口和校准浓度偏差 |  | ±1% |
| 无人值守工作时间 | 长期零点漂移 | ±5ppb |
|  | 长期量程漂移 | ±15ppb |
|  | 平均故障间隔天数 | ≥7d |
| 电源要求 |  | 220±10%VAC，50HZ |
| 模拟输出信号 |  | DC0-1.0V、0-5.0V、0-10.0V、0-20mA |
| 数字输出信号 |  | RS232/485数字接口；数字接口至少2个（分别用于本地数采仪、VPN实时传输和智能维护和质控系统接口） |
| 数据存储功能 |  | 独立内存，支持参数存储，可存储超过100天的15分钟均值数据自动备份功能 |
| 校准、控制方式 |  | 微处理机控制方式，并有自我诊断及设定功能，能够具有自动校零、校跨（紫外荧光法），显示仪器的操作状态和远程诊断 |
| 采样流量稳定性 |  | 标称的±10% |
| 运行环境 |  | -15℃～50℃ |
| 标准附件 |  | 中、英文分析仪说明书/分析仪远程控制软件/1/4”Teflon采样管2米 |
| 认证要求 |  | 要求仪器稳定可靠、精密度高，因此要求通过国家级技术认证 |

3、 臭氧自动分析仪技术维修性能要求

| 设备用途 |  | 用于空气中O3浓度的监测 |
| --- | --- | --- |
| 配置要求 |  | 含过滤滤膜等 |
| 分析方法 |  | 紫外光度法 |
| 监测量程 |  | 0～500ppb。可多选量程，具有量程自动切换功能 |
| 最低检测限 |  | ≤2ppb |
| 示值误差 |  | 读数的±2%F.S. |
| 24h零点漂移 |  | ±2ppb |
| 24h跨度漂移 |  | 达量程20%时，±5ppb；达量程80%时，±7ppb |
| 响应时间 |  | ≤3min |
| 零点、量程噪声 |  | 分别≤1ppb 、≤5ppb |
| 精密度 |  | 20%量程时，≤5ppb；80%量程时，≤10ppb |
| 电压稳定性 |  | ±1%F.S. |
| 环境温度变化的影响 |  | ≤1ppb/℃ |
| 采样口和校准浓度偏差 |  | ±1% |
| 无人值守工作时间 | 长期零点漂移 | ±5ppb |
|  | 长期量程漂移 | ±9ppb |
|  | 平均故障间隔天数 | ≥7d |
| 环境条件影响 |  | 供电电压变化>±10%，标准膜测定≤±5% |
| 电源要求 |  | 220±10%VAC，50HZ |
| 模拟输出信号 |  | DC0-1.0V、0-5.0V、0-10.0V、0-20mA |
| 数字输出信号 |  | RS232/485数字接口；数字接口至少2个（分别用于本地数采仪、VPN实时传输和智能维护和质控系统接口） |
| 数据存储功能 |  | 独立内存，支持参数存储，可存储超过100天的15分钟均值数据自动备份功能 |
| 校准、控制方式 |  | 微处理机控制方式，并有自我诊断及设定功能，能够具有自动校零、校跨（紫外荧光法），显示仪器的操作状态和远程诊断 |
| 采样流量稳定性 |  | 标称的±10% |
| 运行环境 |  | -15℃～50℃ |
| 标准附件 |  | 中、英文分析仪说明书/分析仪远程控制软件/1/4”Teflon采样管2米 |
| 认证要求 |  | 要求仪器稳定可靠、精密度高，因此要求通过国家级技术认证 |

5.2涛头堍水质自动监测站：预处理系统，水质五参数探头及线路，总磷、总氮、TOC试剂管、蠕动泵、阀体、电控系统技术维修性能要求

技术指标：

5.2.1预处理系统按照《浙江省饮用水源地水质自动监测系统验收技术要求（试行）》改造。

| 序号 | 改造要求 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1采样单元 |  |  |  |
| 采水单元包括水泵、管路、供电及安装结构部分。采水单元向系统提供可靠、有效的样品水，必须能够自动连续地与整个系统同步工作。采水管路的安装必须保证安全可靠。采水泵和管路必须选用合适材质以避免对水样产生污染。采水管路必须安装保温材料，减少环境温度对水样温度的影响。投标人必须提供采水设计方案，并对水中泥沙、藻类的生长提出相应解决措施，确保取水的代表性。具体要求： 1.1采样头应在水面下0.5-1.0米浮动，并与水体底部有足够的距离（枯水期＞1米），以保证不受水体底部泥沙的影响。 1.2采用潜水泵或自吸泵提水，若采用自吸泵提水应考虑停电再启动的自动恢复功能。所选水泵扬程应满足当地实际需要。同时应保证采水管路不受环境、温度而影响水温、水质。 1.3采水装置应有清洗反吹系统，防止藻类的生成，避免影响水质；取水口防堵塞措施；通过流量或压力显示取水状态并能报警；管路材质为内外抛光的不锈钢管路或不与被测物有任何反应、吸附的其它管路，管路安装前应清洗干净，有合理的留路设计，便于拆卸清洗，并配备足够的活动接头。 1.4采水系统能采用连续或间歇方式工作，能够根据监测要求现场或远程设置监测频次；水压水量满足分析单元的需要，并且适当考虑将来增加分析项目的可能。 |  |  |  |
| 2 配水单元 |  |  |  |
| 配水单元包括水样预处理装置、自动清洗装置及辅助部分。投标人必须提供配水单元设计方案，方案应包括泥沙去除、在线过滤，反冲洗及除藻设计，必须排除比色法仪器受浊度干扰等问题。 2.1 水质五参数的测量，不需预处理，直接检测。溶解氧要反映水质客观真实情况，安装在站房内或直接安装在河流采样处由取得比对结果后拟定。 2.2 其它参数根据需要可采用预处理装置，要求水样采集后停留时间为30min供仪器检测。 2.3 配水单元向自动监测仪器供水，其水质、水压和水量必须满足自动监测仪器的需要。 |  |  |  |
| 3水样预处理单元 |  |  |  |
| 3.1 |  | 过滤系统 | 对管路布置、液流速度、仪器取水方面有独特设计制作，减少沙砾对系统的影响。具有在线过滤装置及管道反冲洗装置，过滤装置可根据不同仪器对水样的要求进行调整；对系统能现场或远程进行自动或手动控制清洗，不使用化学清洗方法，减少对环境二次污染；维护周期≥20天。 |
| 3.2 |  | 在线除藻清洗装置 | 能有效抑止藻类物质和菌类物质在管道和设备上生长，处理效率高，不添加任何有毒有害化学药品，不对水体产生二次污染；维护周期≥20天。 |
| 3.3 |  | 管路要求 | ① 管道的设计应具备压力、流量控制功能，通过PLC控制单元可以实时监控取水配水单元的运行状态，并且具有断电保护和来电自动启动的功能； ② 提供的配水总量保证至少高于各仪表所需水量的150%。 ③ 采用所有主管路串连的方式；整套管路为串联结构，管路干路中无阻拦式过滤装置，每台仪器都从各自的过滤装置中取水，任何仪器出现故障都不会影响其它仪器的工作； ④ 为方便系统进行维护，在主管路上，每台仪器都应设有旁路系统，通过手动球阀来进行调节。当某台仪器、过滤器损坏或者需要维护时，可以打开旁路，关闭主路，既不影响其他仪器的正常工作，又达到了维护维修的目的。 ⑤ 管道的铺设、预埋均要求方便拆装维护。 |

5.2.2分析仪主部件更换严格采购设备原产家生产的主配及零件。

5.2.3水质五参数

| 设备及参数名称 |  | 分析方法 | 参照方法 | 数量 | 技术指标及主要配件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水质多参数分析仪 | 温度 | 温度传感器法 | GB 13195-91 | 1台 | 测定范围 0-60.0℃ 重复性 ±5% ▲准确度 ±0.1℃ 响应时间 ≤0.5min |
|  | pH | 玻璃电极法 | GB 6920－86 | 1台 | 测定范围0.00～14.00 重复性 ±0.08pH ▲准确度 ≤±0.08 分辨率 0.01 响应时间 ≤0.5min |
|  | 溶解氧 | 膜电极法或荧光法 | GB 11913－89 | 1台 | 测量范围0～20mg/L 重复性±0.5mg/L 零点漂移±0.3mg/L 量程漂移±0.3mg/L ▲准确度±0.3mg/L 分辨率 0.01mg/L 平均无故障连续运行时间≥1440h 实际水样比对试验 ±0.5mg/L 响应时间 0.5min（25℃） 温度补偿 具备自动温度补偿功能 |
|  | 浊度 | 光散射法 | GB 13195-91 | 1台 | 测量范围 0～4000 NTU 重复性 ≤1% 零点漂移 ±2% 量程漂移 ±3% 准确度 ±5% 平均无故障连续运行时间 ≥1440h 实际水样比对试验 ≤10% 分辨率 0.01NTU 响应时间 0.5min（25℃） |
|  | 电导率 | 电极池法 | 《水和废水监测分析方法》（第四版） | 1台 | 测定范围 0.00～250mS/cm 准确度 ±0.3mg/L 分辨率0.01uS/cm 反应时间（25℃） 30s 温度补偿Pt100双线水温补偿 |

5.3石岩水质自动监测站：预处理系统，水质五参数探头及线路，生物有毒性分析仪、氨氮分析仪、总磷分析仪试剂管、蠕动泵、阀体、电控系统技术维修性能要求

5.3.1预处理系统按照《浙江省饮用水源地水质自动监测系统验收技术要求（试行）》改造。

要求：参照涛头堍站执行。

5.3.2分析仪器主部件更换严格采购设备原产家生产的零配件。

5.3.3生物有毒性分析仪

| 设备用途 | 用于监测河流断面水质生物毒性含量 |
| --- | --- |
| 检测方法 | 发光细菌法 |
| 测量原理 | 通过细菌发光强度的变化指示样品的潜在毒性 |
| 量程 | -100%- 100% |
| 工作温度 | 5-40℃ |
| 样品 | 常压，温度在10- 30℃ |
| 毒性物检测谱 | 超过5000种化合物 |
| 检测精度 | EC50Zn2+≤5.0mg/L（ZnSO4为标准样） |
| 重复性试验误差 | 小于3% |
| 24小时重复试验 | 以纯水作为背测样本：≤3% 实际水样：≤5% |
| 响应时间 | 5-30min |
| MTBF | ≥1440小时/次 |
| 细菌培养 | 无需培养，稀释后直接复苏 |
| 信号输出 | RS232\MODBUS |
| 报警形式 | 实时自动报警，包括抑制率超标，质控异常，试剂体积异常，仪器异常等 |
| 状态、数据查询 | 可在移动终端查看测量数据和运行状态的功能 |

5.3.4氨氮分析仪

| 设备用途 | 用于检测河流断面水中氨氮含量 |
| --- | --- |
| 测量方法 | 气敏电极法 |
| 测量范围 | 0.05-20.00mg/L，1-100mg/L，10-1000mg/L； |
| 再现性 | ≤±5%FS |
| 准确度 | ≤±5%FS |
| 分辨率 | ≤0.1mg/L |
| 反应时间长度 | ≤5 分钟 |
| 维护周期 | ≥7 天 |
| 校准方式 | 自动 |
| 监测方式 | 连续和间断测量方式 |
| 采样方式 | 自动采集水样功能 |
| 最低检测限 | 0.05mg/L； |
| 响应时间 | 5，10，15，20 分钟可选 |

5.4佃石水库浮标站：水质常规五参数＋叶绿素/蓝绿藻/（氨氮＋硝氮）探头等计量部件技术维修性能要求

5.4.1严格采用原设备厂家生产使用的零配件。

5.4.2常规五参数（溶解氧采用LDO）＋叶绿素/蓝绿藻/（氨氮＋硝氮）

| 主机 |  |
| --- | --- |
| 最大深度 | 225米 |
| 操作温度 | -5到50°C |
| 电源供给（任选） | 电池 |
| 计算机接口 | RS232、SDI-12、RS485 |
| 内存（任选） | 120,000条测量值 |
| 温度传感器 |  |
| 范围 | -5到50 °C |
| 精度 | ± 0.10 °C |
| 分辨率 | 0.01 °C |
| 方法 | 热敏电阻法 |
| 电导率传感器 |  |
| 范围 | 0到 100 mS/cm |
| 精度 | 读数的± 1 %；± 0.001 mS/cm |
| 分辨率 | 0.0001个单位 |
| 方法 | 四石墨电极法 |
| pH传感器 |  |
| 范围 | 0到14个单位 |
| 精度 | ± 0.2个单位 |
| 分辨率 | 0.01个单位 |
| 方法 | 玻璃电极法 |
| 膜法溶解氧传感器 |  |
| 范围 | 0到50 mg/L |
| 精度 | ≤20 mg/L时为± 0.2 mg/L >20 mg/L时为± 0.6 mg/L |
| 分辨率 | 0.01 mg/L |
| 方法 | 膜电极法 |
| ORP（氧化还原电位） |  |
| 范围 | -999到999mV |
| 精度 | ± 20 mV |
| 分辨率 | 1 mV |
| 方法 | 铂电极法 |
| 深度0－10、25、100、200米 |  |
| 范围 | 0到10（透气水深）、25、100、200米 |
| 精度 | ± 0.003米（10米透气水深）、± 0.05米（25、100米探头）、±0.1米（200米探头） |
| 分辨率 | 0.001米（10米透气水深）、0.01米（25、100米探头）、0.1米（200米探头） |
| 方法 | 压敏电阻法 |
| 盐度 |  |
| 范围 | 0到70 ppt |
| 精度 | ± 0.2 ppt |
| 分辨率 | 1 mV |
| 方法 | 电导率换算 |
| 自清洗浊度 |  |
| 范围 | 0到3000 NTU |
| 精度 | 100 NTU以内为± 1%，100到400 NTU为± 3%，400到3000 NTU为± 5% |
| 分辨率 | 400 NTU以内为0.1，400 到3000 NTU为1.0 |
| 方法 | 光学法 |
| 铵/氨离子 |  |
| 范围 | 0到100 mg/L-N |
| 精度 | 大于读数的± 5 %或±2 mg/L-N（常规） |
| 分辨率 | 0.01 mg/L-N |
| 方法 | 电极法 |
| 硝酸根离子 |  |
| 范围 | 0到100 mg/L-N |
| 精度 | 大于读数的± 5 %或±2 mg/L-N（常规） |
| 分辨率 | 0.01 mg/L-N |
| 方法 | 电极法 |
| 氯离子 |  |
| 范围 | 0.5 到18000 mg/L |
| 精度 | 大于读数的± 5 %或±2 mg/L（常规） |
| 分辨率 | 4位数字 |
| 方法 | 电极法 |
| 叶绿素a |  |
| 范围 | 低灵敏度：0.03 到500 μg/L 中灵敏度：0.03 到50 μg/L 高灵敏度：0.03 到5 μg/L |
| 精度 | ± 3 % |
| 分辨率 | 0.01關g/L |
| 方法 | 体内荧光法 |
| 蓝绿藻 |  |
| 范围 | 低灵敏度：100 到2,000,000 cells/L 中灵敏度：100 到200,000 cells/L 高灵敏度：100 到20,000 cells/L |
| 精度 | ± 3 % |
| 分辨率 | 20 cells/L |
| 方法 | 体内荧光法 |
| 硝氮 |  |
| 范围 | 低灵敏度：0.04 到1000 ppb 中灵敏度：0.04 到100 ppb 高灵敏度：0.04 到10 ppb |
| 精度 | ± 3 % |
| 分辨率 | 0.01 ppb |
| 方法 | 体内荧光法 |

- （六）各水质（空气）自动监测站运行技术指标和要求

招标文件中未明确的质控管理要求，按照浙江省已制定的相关规范性文件执行，若出台新的管理办法或技术规范时，按照新要求执行。

6.1水质自动监测站运行考核指标：

6.1.1有效数据获取率：（有效数据/理论获取数据）×100%（有效数据获取率是基于客户端远程监控平台采集的数据进行统计，停水停电，性能测试及其他不可抗拒因素引起的数据在理论获取中除去），以每站每月统计。

数据上传率：（平台数据/仪器应有监测数据）×100%（平台获取率是基于客户端远程监控平台采集的数据进行统计，停水停电，性能测试及其他不可抗拒因素引起的数据在理论获取中除去）。

单站点数据上传率≧95%，单站点有效数据获取率≧90%，每台监测仪器有效获取率≧85%，以每站每月统计。

6.1.2质控样检查合格率≧90%，质控样检查相对误差要求：PH值≦±0.1PH，其他仪器≤±10%，以每站每月统计。（溶解氧、浊度不作要求）

6.1.3水样比对合格率≧85%，实验室比对相对误差要求见《浙江省地表水环境自动监测系统运行管理实施细则（试行）》，以每站每季度统计。

6.2环境空气自动监测站运行考核指标：

有效数据获取率：常规六参数（SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3）的单台有效数据获

取率应达到 96%以上，其他污染参数（黑碳、能见度）的有效数据获取率应达到 90%以 上。

6.2.1 考核办法： 为规范环境空气自动监测站的运行维护工作，确保环境空气自动监测系统长期、正常、稳定运行，根据环境空气自动监测站运行维护服务内容依据及技术要求和三门县环境空气自动监测管理工作的实际情况，制定考核办法。主要考核中标供应商运维 能力（包括资质水平、备品配件、运维能力、管理制度等）和运维质量。三门县环境保护监测站组织有关人员进行评审，不定期对站点进行抽查（每月不少于一次），填写《三门县环境空气自动监测站运行管理考核表》，每季组织对中标供应商开展一次运维工作考核，以每个气站为单位进行，逐站依据维护内容就每 日、每周、每月、每季的维护质量、材料汇总及其他相关指标相结合的方式进行评分。

6.3数据质量要求：

6.3.1要求中标供应商每季度对水站（空气站）仪器进行一次质控样核查（溶解氧、浊度不作要求）。

6.3.2要求中标供应商按《浙江省水站系统日常运行维护作业指导书》和《国家环境空气质量监测城市自动监测站运行管理暂行规定》（总站气字 [2013]41 号）对水站、空气站仪器进行校准，并将结果报采购人。

6.3.3要求中标供应商每季度至少进行一次比对实验，即采用实验室方法同步分析实际样品，并出具CMA测试报告，与自动监测仪器的测定结果相比对，采集瞬时样，比对结果相对误差要求见《浙江省地表水环境自动监测系统运行管理实施细则（细则）》《浙江省环境空气质量自动监测系统运行管理实施细则（试行）》，并将结果报采购人。

6.3.4要求中标供应商每季度一次接受采购人的标准样品考核。

6.3.5要求中标供应商及时校准、质控和异常等数据做出标识，于每周一将上周原始数据（做出标识的）报采购人。

6.4应急措施要求

6.4.1突发污染事故要求

当水站（空气站）监测数据出现异常或所在断面（监测区域）发生污染事件时，须2小时内报告采购人，4小时内到达现场，确认仪器是否正常，做好现场记录，同时进行手工采样送质控实验室和监测站进行比对测试。

按采购人要求及时启动加密监测，同时加强运维与质控工作保证数据准确，通信畅通。

6.4.2系统仪器故障

当系统仪器出现故障时，应在2小时内到达现场检修，如24小时内无法排除故障，应及时用电话或书面形式报告采购人，协商处理方案。故障处理结束后，以书面形式报告采购人，由采购人确认故障处理意见。

6.5水质自动监测站运行维护技术要求

6.5.1保证站房清洁，整齐。

6.5.2 对水站集成系统（含采水、配水、控制、数采与通讯系统、站房、站房、辅助系统）和仪器设备进行维护、保养，保证水站正常工作。

6.5.3 及时排除水站集成系统和仪器设备出现的故障（由于地震、洪水和雷击等不可预防和不可抗拒因素造成的自动站系统及仪器损坏除外）。

6.5.4 对水站仪器设备定期开展质量控制工作（校准、核查、比对、性能测试），保证数据准确、有效。

6.5.5 随时接受各级管理部门不定期现场质量管理检查与现场质控考核，定期或不定期接收密码质控样进行考核。

6.5.6 每周提供运维水站水质监测周报（文字版和电子版）。

6.5.7 配合采购人做好突发环境事件期间水站应急监测保障和支持工作。

6.5.8 运维费包含但不限于仪器设备维修、运维和质控工作所需试剂或标准样品等保证水站正常运行的费用，不包含水电费和数据通讯费用。

6.6水质自动监测站定期维护技术要求

每日定时监控

技术人员每天查看水站监测数据，并对站点进行远程管理和巡视，内容包括：

6.6.1负责对水站运行状况及监测数据进行远程监视，运维人员每天上午和下午分别进行两次，发现水质监测数据异常时立即通知采购人，并及时赶赴水站现场予以核实。确属水质异常，尽快采样送质控实验室和采购人分析；

6.6.2根据仪器监测数据、质控数据判断仪器运行情况；

6.6.3根据多项参数的数据变化趋势分析判断是否有水质异常变化。

6.6.4根据管路压力数据判断水泵运行情况；

6.6.5根据电源电压、站房温度、湿度数据判断站房内部情况。

每周定期巡检

每周巡检水站不少于1次，填写巡检记录表。

查看各台分析仪器及辅助设备的运行状态和主要技术参数，判断运行是否正常；

检查水站电路系统、通讯线路是否正常；

检查采水系统、配水系统是否正常。

巡检各项工作必须记录备查：

（1）通讯检查：确保控制和数据上传通道畅通。

（2）工控机检查：检查清洗工控机散热风扇及滤网，检查内存及CPU使用性能，必要时重启工控机。

（3）PLC与通信设施检查：确保控制和数据上传通道畅通。

（4）面板开关检查：检查控制柜前面板开关和指示灯确保其工作正常。

（5）配电板状态检查：检查确保配电板上各个接线接头不松动，并清除锈蚀接头。

（6）接地检查：确保各个机柜和用电器接地良好，尤其注意防雷保护器接地。

（7）温湿度仪检查：检查温湿度仪是否显示正确，保证温湿度探头反应灵敏。

（8）稳压电源检查：断电情况下清扫稳压电源内的灰尘；上电测试，确保稳压源工作正常。

（9）UPS检查：断电情况下清扫UPS各个散热孔上的灰尘；检查确保UPS充放电正常。

（10）UPS电池箱检查：做好绝缘措施情况下清扫UPS电池箱内的灰尘；确保箱内各个电池联线接触良好牢固；确保各个电池无漏液，外观正常。

（11）机柜台面检查：检查机柜台面及玻璃是否清洁；检查机柜各门是否关于完好。

（12）实验区检查：确保室内整齐清洁；按要求存储试剂；按要求处置废液。

（13）各仪器维护根据仪器作业指导书进行。

每月维护

室内管路清洗：确保管路清洁，无泥沙藻类附着。

（1）手动拆卸阀门、弯头、过滤网和样水杯等部件，用试管刷清洗，清洗后原样装回。

（2）检查蠕动泵进水塑胶软管脏污情况，必要的情况更换。

（3）检查管路反清设施（如空压机与加压泵）工作是否正常。

室外取水管路清洗清淤：确保管路无泥沙附着。

电动球阀清洗检查：确保清洗后电动球阀吸合自如，无堵塞和渗漏，必要时更换。

单向阀清洗：确保清洗后电动球阀吸合自如，无堵塞和渗漏，必要时更换。

压力表测试：确保清洗后压力表读数正常。

取水系统综合测试：确保系统取水正常。

（1）完成上述测试后复原所有阀门到正确位置。

（2）检查各个接头是否松动，各个电动球阀接线是否完好。

（3）检查无误情况下，系统复电，检查整个取水流程是否正常。

年度维护

每年对室内空调系统进行1次专业维护，委托有资质单位对防雷系统进行1次检查。

质量控制要求

每月进行一次标准液核查、每季度进行一次水样比对。

每季度接受辖区站定期盲样考核。

每半年进行一次仪器性能测试。

6.7环境空气自动监测站运行维护技术要求

包括站环境管理、站房巡检管理、系统运行管理、质量控制等仪器维护、维修、故障处理等服务，确保整个空气自动监测系统正常稳定运行。

6.7.1站位环境管理：观察站点周边环境变化；查看点位周围安全隐患；查看站点外围额道路、供电、通讯、给排水设施等；查看站房外围的防护栏、隔离带、隔离带有无损坏情况；查看周围树木是否需要检修；记录巡检情况，如果发现影响站点代表性和监测正常运行的环境变化，应及时进行处理，并报告三门县环境保护监测站；填写《巡检记录》。

6.7.2站房巡检管理：查看站房基础设施，包括避雷系统、消费、供电、通讯、给排水设施、供暖设施；检查站房外部状况，包括建筑物、站房防漏防渗、气象杆和天线设施；注意站房内部异常气体和噪音，并排查；检查站房内部设施，包括消费、照明、强弱电和接地、通讯网络、应急设施等；检查室内空调是否正常工作和查看室内湿度；站房空调发生故障时应根据应急管理措施要求及时修复，如不能修复及时更换，以确保子站监测设备正常运行；检查站房排风装置是否正常工作；检查稳压电源参数是否正常；检查各电源插头、线板工作是否正常；保持站房内部卫生整洁；在日常巡检过程中，如果发现影响自动站安全和正常运行的情况，应及时进行处理并修复，同时报三门县环境保护监测站；填写（巡检记录）。

6.7.3系统运行管理:运维技术人员每日网上查看仪器运行状况、工作参数、 数据采集和传输情况是否正常（网络查看），每日审核数据两次（上午 9:00  前/下午

15:30-16:00）并做好记录，若发现问题，及时查明原因并按应急管理中的时限要求处理； 每周对自动站至少巡检 1 次，检查系统气路，监测仪器、数据采集存储和传输系统、校 准系统和其它辅助设备等运行是否正常，做好记录，若发现问题，及时查明原因并按应 急管理中的时限要求处理；检查气体分析仪器采样过滤膜的污染情况，每周更换一次， 保留滤膜并标记存储和记录以备可能研究。检查氮氧化物干燥剂使用情况，每周对变色 部分干燥剂进行更换；检查采样总管系统、支路管线结合部和排气管路，查看是否漏气 或堵塞现象；每月清洗一次清洗检查清洁采样总管和支管室内部分，采样总管与支管内 不能有明显积尘，同时清洗遮雨罩。清洁完毕后需进行检漏检查。颗粒物监测仪器中使用β射线法的定期更换纸带，同时检查仪器的采样流量是否正常。颗粒物采样头至少每2 个月清洗 1 次，滤网无明显积尘、滤水瓶无积水校准系统所需的氧化剂和净化剂每半年更换一次检查标准气体钢瓶是否安全固定、阀门是否漏气、标准气体的有效期限和消 耗情况等。根据实际情况及时排空空气压缩机储气瓶中的积水。每季度拆洗PM10和PM2.5颗 粒物监测仪颗粒监测仪采样管，安装后实施检漏。认真、及时做好各类记录，以周计划、月总结的形式报三门县环境保护监测站，书面报告作为运行维护考核依据之一， 包括：

①每日远程监控记录表

②每周工作计划表

③每周巡视结果记录表

④仪器设备维护记录表

⑤备件耗材更换记录表

⑥故障处理申报表

⑦质控检查结果记录表

⑧月度自动监测数据统计表

6.7.4 质量控制 气体分析仪（点式仪器）：

（1）每周一次零点、标点检查或校准，并做好记录。

（2）每月一次精密度检查并做好记录。

（3）每半年一次流量检查，使用可追溯标准流量计。

（4）氮氧化物分析仪的钼炉转化率每年至少检查一次，清洁氮氧化物分析仪反应室 及镜片每季度进行一次。

（5）完成所有子站O3的溯源与标准传递工作，确保不超出标准传递周期。

（6）每半年一次多点线性校准并做好记录

（7）仪器维修更换重要部件（如电光部件和光学部件等）后要进行多点线性校准。

（8）每月清洗一次仪器散热风扇滤网，同时擦拭清洁仪器表面。

（9）每半年一次仪器内置泵膜和外置采样泵片及阀门清洁与更换，轴承润滑。

（10）每半年一次外置校准/采样切换电磁阀、仪器内置零跨电磁阀清洗保养。 颗粒物分析仪（PM10/  PM2.5）： 光浊度计/β射线法每半年一次流量校准，每季度一次浊度计零点校准，每年一次标准膜质量校准，每年一次环境温度/压力校准并做好记录。每半年进行一次颗粒物监测仪采样系统拆洗保养和采样泵清洗保养。

校准设备：

（1）多元气体校准仪：每年进行一次标气和零气的质量流量计校准并做好记录。

（2）使用有效期内的国家一级标准气体或进口标准气体，并提供标物证书复印件（随 气体钢瓶提供）。

（3）校准使用的气压、温度计必须经过计量检定部门检定并处于有效期内（检定/ 校准证书复印件跟随仪器）。

气象五参数：

（1）气象五参数每半年做仪器检查比对校准。

（2）每季度对气象五参数进行清洗保养。 黑碳仪运维质控管理，及时更换工作滤带。

（3）每 3 个月清洗切割头一次，每半年一次校准流量。

（4）每更换工作滤带 2 次，需更换旁路过滤器。

（5）每年清洁分析室光池。

（6）每半年校准流量。 能见度仪运维质控管理

（1）每周检查传感器上的灰尘、蛛网或其他阻挡物。

（2）每季度清理接收器和发射器的保护玻璃窗。

（1）每年进行一次零点及跨度校准（晴好天气下进行）。

6.8环境空气自动监测站运行维护定期服务技术要求

6.8.1 环境空气自动监测站日常维护内容

6.8.1.1  每日一早远程检查仪器运行状态，检查数据传输系统是否正常，如发现 数据持续异常情况，应立即前往站点进行检查。

6.8.1 .2  每周对各监测子站至少现场维护一次，现场维护内容包括：检查各自动 分析仪及辅助设备的运行状况和主要技术参数，判断运行是否正常。

检查子站的接地线路是否可靠，排风排气装置工作是否正常，标准气钢瓶阀门是否 漏气，标准气的消耗情况。

检查站房内电路系统、通讯系统是否正常。

保洁工作应做到地面无明显结灰和污迹，仪器台/架和仪器面板无明显结灰，室内 物品堆放整齐有序，无无用物品堆放；当周围树木生长超过规范规定的控制限时，对采 样有影响的树枝应及时进行剪除。

检查站点周边 500 米范围内是否有新的污染源出现，它包括各种炉窑、建筑工地、 道路施工、就近道路机动车辆流量的明显变化。

检查避雷设施是否可靠，站房是否有漏雨现象，气象杆和天线是否损坏，站房外围 的其它设施是否有损坏，如遇以上问题应及时处理，保证系统能安全运行。

在冬、夏季节应注意子站室内外温差，防止采样装置出现冷凝水现象。 检查监测仪器的采样入口与采样支路管线结合部之间安装的过滤膜的污染情况，若发现过滤膜明显污染应及时更换。保留滤膜/纸带并标记存储和记录以备可能研究。

每周对监测仪器进行一次零点和跨点检查，在工控机上需记录（零漂控制限：≤±

5ppb，（CO  分析仪≤±0.5ppm）；跨漂控制限：≤±5%），并根据漂移控制限判定是否 对监测仪器的零点、标点进行校准、是否需要对监测仪器进行维护保养及检修。

6.8.2运维人员在对子站进行日常维护时，应作好巡检记录。巡检记录记录应 包含该系统运行状况、系统辅助设备运行状况、系统校准工作、环境条件监控等必检 项目和记录，以及仪器说明书中规定的其它检查项目和校准、维护保养、维修记录。 并做好清洁卫生及安全工作后方能离开。

6.8.3 环境空气自动监测站月度维护内容

检查采样总管系统、支路管线结合部和排气管路，查看是否漏气或堵塞、 有无冷凝水或污物。

清洗采样总管和支管室内部分，采样总管和支管内不能有明显积尘，同 时清洗遮雨罩。清洁完毕后需进行检漏。

硬盘存储量检查、数采仪与仪器间数据线路检查，时钟校对，工控机显 示数据与仪器数据是否一致。

排空空气压缩机储气瓶中的积水。

清洗颗粒物采样头，滤网无明显积尘、滤水瓶无积水；清洗仪器散热风 扇滤网；清洗空调机过滤网，提高空调的运行效率。

更换氮氧化物干燥剂；定期更换颗粒物监测仪、黑碳仪纸带，旁路过滤 器。

6.8.4环境空气自动监测站季度维护内容

拆洗PM10和PM2.5颗粒物监测仪采样管，安装后实施检漏。

对气象五参数进行清洗保养。

清洗黑碳仪切割头；清洗能见度仪接收器和发射器的保护玻璃窗；清洁 氮氧化物分析仪反应室及镜片每季度一次。

进行点式仪器的精度检查。

进行颗粒物监测仪膜校准、光浊度计校准。

6.8.5 环境空气自动监测站半年度维护内容

更换校准系统所需的氧化剂和洗性碳等净化剂。

清洗与更换点式仪器内置泵泵膜和外置采样泵泵片及阀门，润滑轴承。

清洗保养点式仪器外置校准/采样切换电磁阀、仪器内置零跨电磁阀。

对颗粒物监测仪采样系统拆洗保养和采样泵清洗保养。

更换采样系统 1/4 英寸特富龙管。

对点式仪器进行流量检查和多点线性校准；颗粒物分析仪进行温度/压力 校准；气象五参数仪器检查比对校准；黑碳仪流量校准。

6.8.6环境空气自动监测站年度维护内容

检查氮氧化物分析仪的钼炉转化效率。

清洁黑碳仪分析室光池。

能见度仪零点及跨点校准（晴好天气下进行）。

臭氧清洗器的过滤器更换。

预防性检修，相当于大保养；由业主负责监督保养过程，并认可达到保 养效果。

颗粒物分析仪标准膜质量校准。

颗粒物分析仪手工比对核查，臭氧溯源与标准传递。

对多元气体校准仪的质量流量计校准。

6.8.7校准

分析仪多点线性校准

分析仪多点线性校准是指在仪器测量满量程 0-90%范围内等距离选择7个点，通入有效期内标准钢瓶气配制的标准气，先视仪器零/跨响应对其响应作必要的调整或不作整，然后再观察其余点的相应，并根据最小二乘法计算截距、斜率和相关系数，得到其响应的线性回归方程。 校准要求如下： 截距（a）:SO2、NO2、O3≤5ppb,CO分析仪≤0.5ppm；

0.99≥斜率(b)≤1.01; 相关系数（r）>0.999。

每季度对各监测仪器至少进行一次多点校准。

多元动态校准仪质量流量控制器校准 多元动态校准仪质量流量控制器校准是指在质量流量控制器测量满量程范围内至少等距离选择 7 个点，使用传递标定过的，且在有效期内的流量测量装置测量和调整 在一定温度和气压状态下流量，并根据最小二乘法计算得到质量流量和质量流量计读 数之间的校准曲线，校准曲线的检验指标应符合以下要求；

截距（a）<测量满量程的±1%；

0.99≥斜率(b)≤1.01; 相关系（r）>0.9999。

每年进行一次或一次以上多点线性校准。

PM10(PM2.5)监测仪检查校准 (1)流量检查或校准 流量检查或校准是指流量未超出要求范围，不需作调整；否则，需对其进行调整。

通常情况下每年应进行 2 次或 2 次以上检查或校准。颗粒物监测仪器中使用光浊度计

/β 射线法的在更换纸带时检查仪器的采样流量是否正常。 要求范围如下： 流量检查≤±0.3L/min，浊度计零点≤±4µg/m3，标准膜核查≤±5%。 (2)温度和气压传感器校准 应使用经标准传递标定，并在有效期内的温度计和气压计，每年进行 1 次或1 次以上检查或校准监测仪的温度和气压传感器。 要求范围：温度传感器，面板显示温度应与温度计指示温度一致；气压传感器，面板显示气压应与气压计指示气压一致。

▲6.9特殊服务要求

6.9.1供应商应承担招标方目前损坏仪器的修复费用：目前招标方的石岩水质自动监测站的急性毒性发光细菌法（荷兰TOX Control）分析仪出现损坏，需要在3个月内完成修复（中标后完成修复期间应采用其他品牌的仪器进行临时替代分析）；要求修复时必须采用原产家的正品主件和零配件，不能用其他厂家的主配零件进行替代。

6.9.2供应商应支付相关仪器的租借费用：招标方需要在半年内租借自动换膜连续颗粒物采样器（THERMO 2025I），分别对2个空气自动监测站进行不少于15天的PM2.5手工比对采样。

6.9.3供应商应支付相关配套设施的采购费用：招标方需要在3个月内采购佃石水库采样船1只（包括采购配套的固定缆绳和防盗锁、建设水库码头设固定桩和防撞舷），预算为5万元。

要求：船体为玻璃钢材质，长6米，宽1.95米，型深0.8米，可乘坐10人，配10把玻璃钢材质座椅和10件救生衣，2冲程60匹马力，前操方向盘马达；配固定缆绳及防盗锁，建设水库码头固定桩和防撞舷。

6.9.4供应商应支付需要建设的配套设施费用：招标方需要在3个月内在涛头堍水质自动监测站采水泵上方建设一个不锈钢采水平台及不锈钢爬梯，费用预算为3万元。

要求：整个平台和爬梯都采用304不锈钢材质焊接制作；平台踏板长1.6米宽1.2米，固定在码头下方的混泥土横档上，平台底部各配4根长1.6米和1.2米的不锈钢（厚1.4毫米外径38毫米*38毫米的材质）作底部支架，支架上焊接厚2毫米的不锈钢冲孔板作为踏板；爬梯的四角立柱采用厚1.4毫米外径38毫米*38毫米材质的不锈钢，爬梯高度为码头平台至挖掘下移后的采水泵处，爬梯井长度为80厘米、宽度为60厘米，采用25毫米*25毫米的方管材质，爬梯上下踏步之间的距离为30厘米，爬梯其余三面采用25毫米*25毫米方管（间距为50厘米）做防护横档；爬梯的入口处上方设置安全扶手，爬梯入口处下方采用不锈钢网格加锁防盗处理；固定混泥土的彭胀镙丝采用不锈钢材质。

6.9.5供应商应支付需要修复的配套设施的费用：招标方需要在3个月内对佃石水库浮标站采水平台加固、石岩水质自动站栈桥除锈防锈及防雨等处理、心湖公园空气自动监测站的楼梯改造和楼顶整体防漏处理，预算分别为1万元、2.5万元、2万元。

6.9．5.1佃石水库浮标平台修复要求：对浮标圆桶损伤部分进行去锈和油漆防锈处理，对采水平台与浮桶的接触处采用橡胶防碰伤处理，对采水平台上面的橡胶脚垫予以更换并加固，对采水平台己损坏的不锈钢扶手予以修复。

6.9.5.2石岩水质自动监测站栈桥除锈防锈及防雨等处理要求：对整个栈桥（包括爬梯、浮筒轨道和楼梯等）进行除锈后防锈油漆处理，在2扇铁门上方安装雨棚（两边各挑出1米），对采水管路的托架进行修复，对大坝顶的水泥盖板予以修复，对站房的开关予以修复。

6.9．5.3心湖公园空气自动监测站的楼梯改造和楼顶整体防漏处理要求：楼梯支架采用5号镀锌角铁、踏步采用4号镀锌角铁、扶手采用DN32镀锌管、栏杆采用DN20镀锌、平台采用人字防滑钢板，楼梯宽度为60厘米，楼梯的坡度不得大于60度，整个楼梯进行防锈油漆处理；对整个管理房的楼顶进行油毡防漏处理。

6.9.6供应商应支付相关配套设施的改造费用：中标人需要在3个月内对涛头堍水质自动监测站的采水泵下方的海涂泥进行挖掘和清理，以确保低潮位时水泵能采水分析。要求：对目前的采水泵下方的海涂泥往下挖1.5米往四周挖4米并进行清理，并且在每个月的低潮位期间进行1次清理和疏浚。该项目预算为5万元。

6.9.7供应商应及时支付各自动监测站的水电费用：中标人应支付石岩水质自动监测、涛头堍水质自动监测站、心湖公园空气自动监测站、环保站楼顶空气自动监测站正常运行的水电费用。

6.9.8供应商应及时支付部分自动监测站站房的租金：中标人应支付石岩水质自动监测站和涛头堍水质自动监测站的房屋租赁费用。目前招标方已经与第三方签订站房租用协议，其中石岩水质自动监测站为每年3万元、涛头堍水质自动监测站为每年1万元，共计每年4万元。

6.9.9供应商应及时支付联网光纤租金：各水质自动监测站需要联网光纤的租金（包括看护人员的网络及闭路电视费用），一般电信的光纤租金为每条每年0.72万元。

6.9.10供应商应支付部分站房看护人员的工资：招标方已经招聘了石岩水质自动监测站和涛头堍水质自动监测站的站房看护人员各1人，其工资每人每月为1000元，每年合计为2.4万元。

6.9.11供应商应承担运维期间所有仪器设备设施的损坏的修复费用，包括由于地震、洪水、雷击、台风、潮水、海啸、停电等不可预防和不可抗拒因素造成的自动站系统仪器设备和相关配套设施的损坏修复费用。

6.9.12供应商为6.9条款所采购、建设、修复的仪器、设施、船只在合同期满后，归招标方所有；但供应商租借的仪器归供应商支配。

6.10总结报告

月度材料汇总：每月 10 日前汇总上一月的相关记录材料，每月中旬召开上月运行 总结会。

季度材料汇总：每季度第一个月 15 日前提供一份季度运行总结报告（含各子站整 体运行状况、故障处理与原因分析、故障预防措施、异常监测数据分析等内容）。

全年运行总结报告：运维满 11 个月时，提供一份全年运行总结报告（含各子站整 体运行状况、故障处理与原因分析、故障预防措施、异常监测数据分析等内容）。

6.11供应商还应做到的其他工作

1 .在运营维护及管理期间，中标供应商必须遵守国家的有关法律、法规及其它规定， 本着为采购人负责的精神，依照规范，科学管理，使各监测监控系统运行达到相应技术 标准和采购人要求的考核指标要求，使空气自动监测系统运行真正发挥其效能和作用。

2. 委托运行维护及管理的全部资产（包括全部产权和建筑物、设备、软件、配套设 施、水站（空气站）和配套监控系统产生的各类数据信息及相关文档资料）属采购人所有。

3. 协助三门县环境保护监测站做好固定资产的管理。

4. 积极参加省环境监测中心主办的技术培训班，加强业务学习，不断提高业务能力 和水平。

5. 运维服务过程中的记录和报告等不得公开发表或提供给第三方。

6. 确保常规六参数（SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3）仪在检定或校准有效期内。

7 .运维合同期内，在每个自然年度对所有仪器设备内部的气路、光路、采样泵等的 清洁保养。

6.12安全保障措施：

中标供应商必须为项目运维人员进行安全知识培训和制定相应的防范措施。在项目运行维护过程中应严格做好安全防范措施，如中标供应商在实施中违反 操作规定造成人员伤亡事故或实施现场设置不明造成人员伤害事故，一切责任均有中标 供应商负责。

▲6.13人员配置

未经采购人同意，中标供应商不得在任何时期擅自更换招标文件中规定的运维项目负责人和运维技术人员，同时必须确保项目运维技术人员的数量和水平与投标文件一致，否则采购人有权放弃或终止合同，并没收履约保证金。

- （七）对供应商装备要求：

7.1供应商应具备固定的办公场所和备品备件库，或承诺为本项目设立备品备件库，以满足自动监测系统故障时维修所有。

7.2供应商必须具备自有实验室或委托经过计量认证的实验室，满足试剂配置，标样考核及比对分析要求（均需提供证明材料）。

▲7.3供应商为实施本项目，人员和交通工具的总体配置要求：至少配置4名专业技术人员和2辆运维车辆，定人定岗。

7.4运维技术人员必须配备专用工具，包括便携式电脑、万用表、远程数据查询系统、各种调试工具及常用零部件等。

- （八）自动监测站其他管理要求

8.1承担运营维护服务单位必须积极配合采购人，做好接受各级管理部门的检查、监督工作；协助其他服务单位开展工作；

8.2参与履行运营维护服务本项目的所有人员，对工作中所涉的数据、资料及文件等负有保密义务，未经采购人同意，不得向第三方泄露。

8.3负责水站（空气站）的安全保卫，切实做好防盗、防火、防雷击以及其他人为破坏。

8.4协助采购人做好水站（空气站）固定资产的管理、备品配件使用等工作。

8.5附表

附表 1《自动站第三方运维管理考核评分表》用于考核运维服务情况。

- （九）交接方式

1、招标单位在合同生效前向中标人提供自动监测系统的以下技术资料：

（1）浙江省相关自动监测系统运行管理实施细则；

（2）浙江省水站、气站系统相关日常运行维护作业指导书；

（3）现有仪器设备的相关技术资料；

（4）各仪器商、集成商联系方式。

2、在合同生效前中标人应与招标单位共同对自动监测站的系统运行情况，仪器运行情况，数据采集情况进行实际考察，并且做好备案。

3、合同终止前，中标人须按照上述要求与招标单位或其指定的其他运维服务商进行逆向交接。

（四）运行维护工作范围

在合同期内，所有与水质（大气）自动监测相关的仪器、设备、设施发生故障需要维修、配件更换、仪器设备更新，包括监控房空调、监控房供水、供电及由于地震、洪水和雷击等不可预防和不可抗拒因素造成的自动站系统仪器设备和相关配套设施的损坏修复等均由中标人负责，费用全部由中标人承担。

- （十）其他要求

1、知识产权：本次项目成果所有权和使用权均属于采购方。中标人不得以任何理由留存，否则承担由此产生的一切法律和经济责任。未经招标单位书面同意，任何单位和个人不得转让和使用本项目成果。

2、保密要求：与本项目有关的资料及数据成果中涉及国家秘密的内容，均要求按照《国家保密法》及相关法律法规执行。投标人应承担监测数据的保密责任，在项目实施过程中形成的监测数据，均不得以任何方式和渠道向外界传递、泄露、披露。

3、本项目所涉及委托运营维护、管理的资产（包括全部产权和建筑物、设备、软件、配套设施、水质自动站和配套监控系统产生的各类数据信息及相关文档资料）归招标单位及下属环境监测站所有。投标人标人不得以任何形式对本项目所涉及的资产进行出售、抵押、转移或处置。投标人在委托运营及管理期间有责任确保上述资产的完整、安全并始终处于良好的运行状态。

- 二、商务要求及服务要求

本项目由中标方供应商承担的费用包括：一般服务费用和特殊服务费用，

本项目为“交钥匙”项目，报价为总价格，报价含完成本项目建设改造所需的人工费、设备费、设施改造费、运营费、比对费、备件费、耗品费、维修费、检修费、更新费、车辆使用费、安装费、施工费、技术服务、管理费、招标代理费、利润、税金以及验收费等在运维过程中不可预见费用等一切费用。

一般服务要求供应商根据招标文件要求负责各自动监测站的日常维护、巡检、故障维修、年度检修等工作，并接受质控检查、考核和比对，确保水站、空气站各项监测仪器正常稳定运行并与要求的各级环保部门联网正常。由此产生的人工费、设备费、运营费、比对费、备件费、耗品费、维修费、检修费、更新费、车辆使用费、安装费、技术服务、管理费、以及上述费用的税金等，属一般服务费用。

特殊服务费用主要包括水质自动监测系统和空气自动监测系统目前损坏仪器的修复费用，相关仪器的租借费用，相关配套设施的采购建设、维修、改造费用，支付水电、房租、联网光纤租金、看护人员工资费用，招标代理费，运维期间所有损坏的仪器（包括主件和零配件）、设备、配套设施的修复费用，由于地震、洪水、雷击、潮水、海啸等不可预防和不可抗拒因素造成的自动站系统仪器设备和相关配套设施的损坏的修复费用，以及上述费用的税金等。

1、合同工期要求：合同签订之日起一年运维服务。

2、 运维管理

投标人应当在合同履行期间，严格按照浙江省环境自动监测系统运行管理相关实施细则和浙江省水站气站相关系统日常运行维护作业指导书要求对自动监测站进行运维管理。

遵守国家的有关法律、法规及其他规定，本着为招标单位负责的精神，依照规范，科学管理，使各水质自动监测站监控系统运行达到国家标准及行业技术标准及环保考核指标要求，确保水质自动监测系统运行效能。

3、机构及人员配置标准

▲（1）投标人必须在浙江地区内设立固定服务机构并派驻维护专业技术人员。

▲（2）本项目配置至少4名以上经专业培训合格的技术人员具备相应的运维服务工作经验。

（3）安排专人对自动站的联网运行情况进行巡查，并按要求提供相应的报表。

▲（4）至少配备2辆运维保障车辆及专用工具，包括便携式电脑、万用表、远程数据查询系统等；同时，还须配备通讯调试工具，包括各种硬件接口线、改线工具、接口调试软件及常用零部件等。

（5）投标人须建立备品备件库且配备足够的所需备品备件，不得因备件问题导致站点运行异常。

（6）每月的5日前将上月站点的数据统计报表上报至监测站，其中数据统计内容有：各参数月平均值、各参数质控考核数据、各参数比对数据、月数据有效获取率等。

- ▲三、结算奖惩方式

本项目采用季度百分制考核支付，评分细则详见《附件一：  自动监测站（水、气）第三方运维管理考核评分表》

为保证水站（空气站）长期稳定、正常的运行，采购人定期或不定期地对运维水站（空气站）进行现场检查，按照检查方式、内容及评分标准，进行检查评分，根据考核评分结果支付相应运维费用。

1. 按季度对每个站点单独考核，其中：

（1）考核结果在90分(含)以上，全额支付当前季度运维费用。

（2）考核结果在80-89分，扣除当季度运维费用10%，并责令整改。

（3）考核结果在60-79分，扣除当季度运维费用的30%。并责令整改。

（4）单次考核结果在60分以下，提出警告，扣除当季度运维费用的30%。并责令整改。

（5）连续两次考核结果在60分以下，取消运营合同，扣除当季度所有运维费用。

2. 除不可抗力外，未经采购人备案许可同意的情况下，水站（空气站）长期不运行的终止运行合同。

3 .如果中标方运维人员或队伍发生重大变更，无法按质开展运维工作，或者发生重大责任事故的，采购人有权提前取消运营合同。

4. 因考核不合格解除合同前，中标方将对水质自动站（空气站）进行仪器性能测试，合格后方可进行水站交接。如中标方不配合采购人工作，采购人有权将中标方列入不良记录名单并在全国环保系统内进行通报，2年内禁止参与采购人的其他所有项目的投标。

5. 一旦发现虚假数据，采购人将按照环保部印发的《环境监测数据弄虚作假行为判定及处理办法》（环发［2015］175号）的相关条款进行处理处罚，在终止合同的同时，采购人有权提出经济赔偿。

6.中标人未按照要求配足4名专业人员的或2辆车辆的，采购人有权中止合同并没收履约保证金。

7.中标人的人员未经采购人同意未到采购人指定的地点签到考勤的，采购人可每次每人扣中标人季度考核分2分；车辆不在岗位的，每次扣季度考核分2分。

8.中标人未在3个月内对采购人目前已经损坏的仪器进行修复的，采购人可扣中标人15万元人民币；修复时没有完全采用原产家的主配零件的，扣10万元人民币。

9.中标人未在半年内租用自动换膜连续颗粒物采样器对PM2.5进行比对采样和分析的，采购人可扣中标人5万元人民币；采样比对 天数未达到15天或者仅对1个空气自动监测站进行比对的，扣3万元人民币。

10.中标人未在3个月内完成采购船只的，采购人可扣中标人5万元人民币；采购的船只不符合要求的，扣3万元人民币。

11.中标人未在3个月内完成制作不锈钢采水平台或不锈钢楼梯的，采购人可扣中标人3万元人民币；中标人制作的不锈钢采水平台或不锈钢楼梯不符合要求的，扣2万元人民币。

12.中标人未在3个月内对佃石水库浮标站进行修复的，采购人可扣中标人1万元人民币；修复质量达不到要求的，扣0.5万元人民币。

13.中标人未在3个月内对石岩水质自动监测站栈桥进行防锈防雨处理的，采购人可扣除中标人3万元人民币；防锈防雨等处理达不到要求的，扣除2万元。

14.中标人未在3个月内对心湖公园空气自动监测站楼梯及屋顶进行改造处理的，采购人可扣除中标人2万元人民币；改造处理后达不到要求的，扣除1万元。

15.中标人未在3个月内对涛头堍水质自动监测站的采水点位进行海涂泥挖掘清理的，采购人可扣除中标人5万元；挖掘或清理达不到要求的，扣除3万元；未每月进行清理疏浚的，扣除2万元。

16.中标人未及时支付站房租金、联网光纤租金、看护人员工资、水电费用的，采购人可扣除其费用2倍数额的人民币。

附件一：  自动监测站（水、气）第三方运维管理考核评分表

站点：

| 考核内容及评分标准 |  | 考核要求 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 运行 维护 （20分） | 站房及安全 （5分） | 站房内干净整洁，实验器具摆放整齐,安防设施（门禁、监控视频、防盗网、窗户）正常。 每项不合格扣1分，扣完为止。 |  |
|  | 仪器维护 （10分） | 按作业指导书要求每周维护各项仪器，认真做好记录。每填写不完整或缺少一个记录表格扣1分。 故障无法及时修复（48小时内未修复），且未与监测站及时沟通，每次扣5分，扣完为止。 |  |
|  | 系统维护 （5分） | 保证采水、配水、预处理系统、数据采集控制、数据传输、辅助系统（空调、防雷、空压机、纯水器（机）、UPS等正常运行；认真做好记录。 每项不合格扣1分，扣完为止。 |  |
| 质量 控制 （40分） | 每周标样核查 （10分） | 认真做好记录，单项不合格扣5分，扣完为止。 项目：氨氮、高锰酸盐指数、pH、溶解氧、总氮、总磷、重金属。PM2.5/PM10等 |  |
|  | 每月实验室比对 （10分） | 认真做好记录，单项不合格扣5分，扣完为止。 氨氮、高锰酸盐指数、pH、溶解氧、总氮、总磷等。 |  |
|  | 每季度质控 盲样考核 （20分） | 单项质控考核不合格扣10分。 项目：氨氮、高锰酸盐指数等。 |  |
| 数据 管理 (40分) | 有效数据 获取率 （30分） | 所有监测项目数据获取率低于85%，扣10分， 单项监测项目数据获取率低于90%，扣5分， 扣完为止。 |  |
|  | 周报上报 （10分） | 未按时上报，一次扣5分，扣完为止。 周报数据不准确，扣10分。 |  |
| 应急 响应 （-30分） | 应急响应 时间 （-30分） | 若无应急监测，为0分。 若发生应急时：2小时内赶至现场，为0分；4小时内未赶至现场，扣10分，8小时内未赶至现场，扣20分，超出8小时扣30分。 |  |

总分：                     评分人（签字）：

第三部分  投 标 人 须 知

一   总 则

- （一） 适用范围

本招标文件适用于本次项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- （二）定义

1、招标采购单位系指组织本次招标的代理机构（“招标人”）和采购单位。

2、“投标人”系指向招标人提交投标文件的单位或个人。

3、“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

4、“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

5、“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

6、“书面形式”包括信函、传真等。

7、“▲”系指实质性要求条款。

- （三）投标费用

1、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相反规定除外）。

2、本项目代理费由中标单位支付（金额为       元，收到中标通知书前付清），供应商报价时自行考虑。

（四）特别说明：

1、投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

2、投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

3、投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

二、招标文件

（一）招标文件：招标文件由招标文件总目录所列内容组成。

（二）招标文件的澄清或修改

1、在提交投标文件截止时间十五日前，招标人可视采购具体情况对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改，并以书面形式通知所有招标文件的收受人，投标人在收到该通知后应立即以传真的形式予以确认。招标文件的修改书将构成招标文件的一部分，对投标人有约束力。

2、投标人要求对招标文件进行澄清的，均应在投标截止日15天前按招标文件中的联系方式，以书面形式通知招标人。

3、招标人可视采购具体情况，酌情延长投标截止时间和开标时间，招标人会在提交投标文件截止时间三日前，将变更时间书面通知所有招标文件收受人。如有误期，其投标将被拒绝。

三、投标文件

（一）投标文件的要求

1、投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照要求详细编制投标文件，并保证投标文件的正确性和真实性。

2、不按招标文件的要求提供的投标文件将被拒绝。

（二）投标文件的组成

投标人接到招标文件后，按照招标人的要求提供：报价文件和技术文件

- 报价文件

- 报价

此报价为投标人一次性报出唯一的最终价格，包含其它一切所要涉及到的费用，有选择的报价将被拒绝。

①开标一览表（附件3）；

②运维费用明细清单（附件4）。

2、技术文件

（1）资格、资信证明文件

- 法定代表人授权书（附件1）；

- 投标函（附件2）；

- 营业执照、税务登记、组织机构代码证；

- 投标人质量管理和质量保证体系等方面的认证证书；

- 投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；

- 诚信投标保证书（附件8）。

（2）技术响应需提供：

①对本项目的具体响应方案；

②技术需求响应表（附件6）；

③保证工程质量的技术力量及技术措施；

④保证工期的施工组织方案及人力资源安排，另附项目实施人员一览表（附件7）；

⑤投标人类似项目业绩及证明材料（附件9）；

⑥投标人建议的验收的方案和措施；

⑦投标人需要说明的其他内容（格式自拟）。

投标文件制作说明：与本次投标无关的内容请不要制作在内，确保投标文件有针对性、简洁明了，同时节约纸张。统一以A4纸大小装订。

- （三）投标文件的语言及计量

1、投标文件以及投标人与招标人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2、投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

- （四）投标报价

1、投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

2、相关报价单需打印或用不退色的墨水填写， 投标报价单不得涂改和增删，如有错漏必须修改，修改处须由同一签署人签字或盖章。由于字迹模糊或表达不清引起的后果由投标人负责。

（五）投标保证金

1、投标保证金的缴纳：投标供应商一律凭电汇、转账支票（同城），凭银行缴费单于开标前到中心财务室办理相关手续，否则投标将被拒绝。

2、中标供应商的投标保证金在合同签订后五个工作日内凭合同无息退还。

3、未中标供应商的投标保证金将在公示期结束后开始无息退还 （财务联系电话：0576-83336115）

4、投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

（2）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（3）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（4）将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经招标人同意，将中标项目分包给他人的；

（5）拒绝履行合同义务的；

（6）其他严重扰乱招投标程序的。

（六）投标文件的有效期

1.自投标截止日起90天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

- 3.投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。

- 4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

四、投标文件的递交

（一）投标文件的密封及标记

1、所有投标资料按投标文件的组成所列内容及顺序装订成册。技术文件、报价文件各自密封（各需正本一份副本四份），投标文件不得活页装订（包括塑料滑杆封装等），封面必须采用专用封面纸装祯并加盖“正本”或“副本”字样。

2、投标文件封面和密封封皮上均写明招标编号、招标项目名称、投标方名称，并注明“投标文件名称（技术文件/报价文件）”、“开标时启封”字样。必须盖有投标单位公章或投标全权代表签字（总体格式参照招标文件附件9）。

3、如果投标方未按上述要求密封及加写标记，招标方对投标文件的误投和提前启封不负责任。

（二）投标截止时间

1、投标文件必须在规定的投标截止时间前派人送达指定的投标地点。

2、如有特殊情况，招标人延长截止时间和开标时间，招标人和投标人的权利和义务将受到新的截止时间和开标时间的约束。

（三）投标文件的补充、修改和撤回。

1、投标人如需对上交的投标文件进行补充、修改或撤回的，必须在投标截止时间以前书面通知招标人（邮寄或送达）。

2、投标修改文件必须密封，在密封袋上写明招标编号、招标项目名称、投标人名称、并注明“修改文件”、“开标时启封”字样，其作为投标文件的组成部份。

五、开标

（一）开标

1、招标人在“招标公告”规定的时间和地点公开开标，投标人的法定代表人或其授权代表应参加开标会并签到。投标人的法定代表人或其授权代表未按时签到的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果。（本次招标采用先评审技术服务方案和商务资格后公开并评审报价的办法实施，上限价在公开报价文件前宣布）。

（二） 开标程序：（综合评分法使用）

1、开标会由招标项目负责人主持，主持人宣布开标会议开始；

2、主持人介绍参加开标会的人员名单；

3、主持人宣布评标期间的有关事项；告知应当回避的情形,提请有关人员回避；

4、投标人或其当场推荐的代表，检查投标文件密封的完整性；

5、评标委员会先进行资格预审并对技术标书进行评审，结束后公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因；

6、由主持人公布上限价，按各投标人提交投标文件时间的先后顺序拆封报价标书，并现场宣读《开标一览表》中的投标人名称及在其投标文件中承诺的投标报价、投标内容（投标设备名称、规格型号或者服务项目名称），以及招标人认为有必要宣读的其他内容；

7、招标人做开标记录, 投标人代表对开标记录进行当场校核及勘误，并签字确认；同时由记录人、监督人当场签字确认。投标人代表未到场签字确认或者拒绝签字确认的，不影响评标过程；

8、评标委员会对报价文件进行评审，计算价格分及总得分；

9、评标委员会确定预中标供应商；

10、招标人宣布评标结果，开标会议结束。

- 六、评标

（一）组建评标委员会

本项目评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面专家组成，成员为5人及以上单数。其中，技术、经济等方面专家不得少于成员总数的三分之二。

（二）评标程序

1.形式审查

采购人代表和代理机构工作人员协助评标委员会对投标人的资格和投标文件的完整性、合法性等进行审查。

2.实质审查与比较

（1）评标委员会审查投标文件的实质性内容是否符合招标文件的实质性要求。

（2）评标委员会将根据投标人的投标文件进行审查、核对,如有疑问,将对投标人进行询标（书面形式）,投标人要向评标委员会澄清有关问题,并最终以书面形式进行答复。投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件作出不利于投标人的评判。

（3）评标委员会完成评标后,评委对各部分得分汇总,计算出本项目最终得分、性价比、评标价等。评标委员会按评标原则确定预中标供应商，同时起草评标报告。

（三）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代表签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（四）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：投标文件中“开标一览表”内容与“投标设备明细清单”内容不一致的，以“开标一览表”为准。投标文件中大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将被拒绝。

（五）发生下列情况之一的投标文件被视为无效标处理：

1、不具备招标文件规定投标资格要求的；

2、应交未交投标保证金的；

3、投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的；

4、未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的（所有盖章均加盖投标单位公章，其它印章均作无效）；

5、投标报价金额超过上限价的，作无效标处理。

6、不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的（招标文件中打“▲”内容及被拒绝的条款。

（六）有下列情况之一的，本次招标作为废标处理：

1、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

2、投标人的报价均超过了采购上限价，采购人不能支付的；

3、因重大变故，采购任务取消的。

（七）评标原则和评标办法

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.评标办法。具体评标内容及评分标准等详见《第四部分：评标方法及评分标准》。

（八）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控（或请政府采购监管部门进行现场监督），投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

- 七、定标

（一）确定中标人。

1. 评标委员会根据采购单位的委托协议，确定预中标供应商。

2、招标人在相关网站发预中标公告，如公示期间未收到有效质疑的，签发中标通知书

- 八、合同授予

（一）签订合同

1.采购人与中标人应当在《中标通知书》中规定的期限内签订政府采购合同。同时，采购代理机构对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，应予以纠正。

2.中标人拖延、拒签合同的,将被扣罚投标保证金并取消中标资格。

（二）履约保证金：政府采购合同金额的10%（应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交）,服务期满后十个工作日无息退还。

第四部分　评标方法、评标标准

一、招标方将组织评标委员会，对投标人提供的投标文件进行综合评审。

二、评标委员会按抽签序号听取投标单位的情况介绍，对有关问题进行询标。

三、本次招标项目的评标方法为综合评分法，按以下评标标准进行评审：

1、技术资信 80分；

2、商务报价 20分；

评标总得分=技术资信分+商务报价分

▲本次投标上限价在技术资信分打分完成后宣布，若供应商投标报价超过上限价，则做无效标处理。

四、评标委员会为五人，在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，评标委员会按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后给分，（保留小数点后2位），以该得分最高的投标人为中标供应商；

五、如得分相同，投标报价低者为中标供应商；如得分且投标报价均相同的，技术资信得分高者为中标供应商。

六、本次评分具体分值细化条款如下表：

1、技术资信分（80分）

各评委成员按下列评分项目进行评定，每人一张评分计算表，由评标委员会成员各自评定打分并记实名。如任何一张表的一项评分内容分值超过规定的范围，则该张表无效。各评标委员会成员对各投标人的各项评分内容进行评审、独立打分，所有评委成员评分的算术平均值为该投标人技术资信部分的最终得分（四舍五入，保留小数点后二位）。

技术评分细则

| 序号 | 评分标准说明 |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 专业运营 综合能力 （26分） | 投标人注册地在浙江省内，或设有分支机构，可得2分（需提供营业执照原件及场地证明文件，不提供不得分） | 2分 |
|  |  | 投标人具有通过CMA资质认定及CNAS资质认可的实验室得6分（需提供原件及相关证明文件，不提供不得分） | 6分 |
|  |  | 专业运营人员情况（8分）：投标人取得省级（含）以上环境部门培训资格的专业运营人员能力评估，投标人取得自动监控（气）及自动监控（水）各20人（含）以上的计8分；10（含）-20人的计4分；低于10人计2分，无资格人员计0分（需提供人员近3个月以上的社保缴费记录,原件备查）。 | 8分 |
|  |  | 投标人从2014年1月1日起（以合同签订日为准）至开标前，投标方具有环境监测运营服务类或环境监测比对服务类项目业绩：每提供一个合同得1分，最多得4分；（原件备查） | 4分 |
|  |  | 投标人从2014年1月1日起至今，从事环境监测在线运营维护服务因服务质量差或弄虚作假等原因，被省、市环保部门通告者，此项不得分；未被通告者得6分。 | 6分 |
| 2 | 企业信用财务状况（3分） | 对供应商企业注册资金、财务状况、信誉情况等进行综合评审（0-3分）。（原件备查） | 3分 |
|  | 管理体系认证（3分） | 投标人具有有效期内质量ISO9001、环境ISO14001、职业健康安全管理体系认证ISO18001每项得1分（原件备查 | 3分 |
| 3 | 专业运营技术方案的完整性和合理性 (28分) | 投标人制定的运维方案实施内容是否合理、全面。横向比较评分为：优4~6分，良2~4分，一般1~2分。 | 6分 |
|  |  | 投标人是否有完善的空气监测运维作业指导书，作业指导书内容是否标准、规范。横向比较评分为：优4~5分，良3~4分，一般1~3分 | 5分 |
|  |  | 投标人是否有完善的水质监测运维作业指导书，作业指导书内容是否标准、规范。优4~5分，良3~4分，一般1~3分 | 5分 |
|  |  | 运维工作安排是否详实和完备，具备计划性和有效性。横向比较评分为：优3~4分，良2~3分，一般1~2分 | 4分 |
|  |  | 投标人突发事件的应急措施是否完善，对各种突发情况的预备工作是否充分。横向比较评分为：优3~4分，良2~3分，一般1~2分 | 4分 |
|  |  | 投标人运维内部管理制度（考虑是否全面、是否有针对性，措施是否完善，酌情打分）横向比较评分为：优3~4分，良2~3分，一般1~2分 | 4分 |
| 4 | 专业技术运维能力(8分) | 根据开标前投标人已有建成的质量保证实验室的情况综合评定；提供质量保证实验室质控、比对设备清单，实验室现场设备仪器照片，横向比较评分为：优3~4分，良2~3分，一般1~2分。 | 4分 |
|  |  | 投标人配置提供标准物质及相关全套检修、查验分析仪器工具，检测分析软件。横向比较评分为：优3~4分，良2~3分，一般1~2分。 | 4分 |
| 5 | 项目负责人技术能力（4分） | 本项目负责人必须具有环保部或中国环保产业协会颁发的环境设施运营自动监控（水、气）培训合格证书，同时具有环境相关专业中级职称得2分；同时具有环境相关专业高级职称得4分；缺项不得分。 | 4分 |
| 6 | 服务承诺及技术保障措施 （3分） | 投标人服务承诺及技术保障措施的完整性、合理性、专业性和可操作性进行评估。横向比较评分为：优2~3分，良1~2分，一般0~1分。 | 3分 |
| 7 | 特殊服务（5分） | 特殊服务实施计划、实施方案的内容是否全面、合理、可行。横向比较评分为：优4~5分，良2~4分，一般1~2分。 | 5分 |

注：上述评分项目，以投标人在投标书中做出的书面承诺或加盖公章的证明材料复印件为准，同类业绩以投标人提供的合同复印件为准。所有外文版本的证明材料，须提供中文版本的翻译件。

若未按上述要求提供书面及证明材料，或提供的书面及证明材料与事实不符，或提供的书面及证明材料无法提供完整的投标响应信息的，或评分项目中要求原件核对但投标人未递交原件的均不给分。

任何由于投标人原因导致书面及证明材料缺失、字迹模糊无法分辨、内容错漏的情形，均可能导致该投标人的评审项失分。

2、报价

A）报价得分：进入报价评分的投标人中满足招标文件要求且投标报价最低的最终报价作为评标基准价，其余投标人投标价与该基准价对比。

▲若供应商投标报价超过上限价，则做无效标处理

B）计算出报价评分值：

（1）有效投标人的投标价等于评标基准价时，其报价为满分20分。

（2）其他投标人的价格分按以下公式计算：

投标价得分=（评标基准价/投标人投标价）×价格权值（20%）×100

3、评标委员会推荐综合得分最高的投标人为第一中标候选人，综合得分次高的投标人为第二中标候选人（如果得分相同则按投标人报价从低到高顺序推荐为中标候选人，如果投标报价也相同，则技术资信得分高者优先，若都相同，则抽签决定）。

- 第五部分  合同主要条款

（本合同为合同样稿，最终稿由双方协商后确定）

1．定义

1.1 “合同”即由甲乙双方签订的合同格式中的文件，包括所有的附件、附录和组成合同部分的所有其他文件。

合同将由三门县环境保护局（以下简称甲方）与经评审最终确定的中标人（以下简称乙方）结合本项目具体情况协商后签订。以下为甲方提出涉及乙方的主要条款，投标人在投标文件中应对其进行确认或拒绝。如投标人在其投标文件中未做拒绝或提出修改要求的，采购人将视作认同。中标人在收到中标通知书后，不得再提出实质性的修改意见。

1.2 “合同价格”系指根据合同规定，在服务商全面正确地履行合同义务时，采购人应支付给服务商的款项。

1.3 “服务”系指招标文件规定服务商须承担的项目运行维保以及其它约定的义务。

1.4 “甲方”系指通过采购接受合同及服务的采购单位。

1.5 “乙方”系指经评审最终确定的中标人。

1.6 “现场”系指将要进行运行维保的地点。

2． 使用范围

本合同条款适用于本次采购活动。项目实施范围详见附件—招标文件和投标文件及补充文件、运行维护方案、承诺书等。

第一条：运维服务要求

1、运维服务期限：工作时间为365天，自合同签订的次日起一年。

2、运维服务地点：

第二条：合同价格

包括所有服务费、备品备件、专用工具、技术资料、耗材、人员工资、车辆、保险、税费等（包含合同中明示或暗示的所有一般风险、责任和义务等所产生的费用）一切费用，分一般服务费用和特殊服务费用。所有相关费用应包含在投标总价中, 投标总价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。

第三条：付款方式

结合投标时的“运维费用明细清单”，对特殊服务费用和一般服务费用采用不同的支付方式：

1、特殊服务费用支付：合同签定生效之日起14天内，中标方提供特殊服务实施方案并通过甲方审核同意后，甲方支付特殊服务费用的50%款项，三个月后中标方完成特殊服务内容并经过招标人验收合格后，再支付其余的50% 部分。如有违约，应按约定数目予以扣除。

2、一般服务费用支付：中标方提供运维服务后按考核结果按季度支付。

3、付款按财政政策执行，因服务商未按合同履行维保任务或考核不合格以及不符合财政资金支付时间要求等原因造成不能及时付款的，采购方不承担责任。

第四条：服务保证

1、乙方应保证按照有关国际或国家或行业技术标准规范，对项目运行维护等各个环节进行严格的质量把关。

2、在维保期内乙方应保证承包区域内的设施、设备良好的运行状况和环境状况。

3、项目运行维护过程中应严格做好安全防范措施，如乙方项目维护人员在实施中违反操作规定造成人员伤亡事故或实施现场防范措施设置不明造成人员伤害事故，一切责任均由乙方负责。

第五条：考核办法

本项目采用季度百分制考核支付，评分细则详见《附件一： 自动监测站（水、气）第三方运维管理考核评分表》， 按季度对每个站点单独考核，其中：

（1）考核结果在90分(含)以上，全额支付当季度运维费用。

（2）考核结果在80-89分，扣除当季度运维费用10%，并责令整改。

（3）考核结果在60-79分，扣除当季度运维费用的30%。并责令整改。

（4）单次考核结果在60分以下，提出警告，扣除当季度运维费用的30%。并责令整改。

（5）连续两次考核结果在60分以下，取消运营合同，扣除当季度的运维费用。

第六条：惩罚办法

1、发现虚假数据，业主方有权解除合同。

2.上级机关组织抽查时，因中标人维护不当，被省里通报批评一次，直接扣运维费20%；被国家通报批评一次，直接扣运维费30%；

3、按半年对站点考核，期间每月不定期进行检查，其中

单次检查、考核结果在80分以上，90分以下，为初级警告，扣除半年运营费10%，并责令整改；

单次检查、考核结果在70分以上，80分以下，为二级警告，扣除半年运行费的20%，并责令整改；

单次检查、考核结果在70分以下，招标单位有权终止运营合同。

4、中标人未按照要求配足4名专业人员的或2辆车辆的，采购人有权中止合同并没收履约保证金。

5、中标人的人员未经采购人同意未到采购人指定的地点签到考勤的，采购人可每次每人扣中标人季度考核分2分；车辆不在岗位的，每次扣季度考核分2分。

6、中标人未在3个月内对采购人目前已经损坏的仪器进行修复的，采购人可扣中标人15万元人民币；修复时没有完全采用原产家的主配零件的，扣10万元人民币。

7、中标人未在半年内租用自动换膜连续颗粒物采样器对PM2.5进行比对采样和分析的，采购人可扣中标人5万元人民币；采样比对 天数未达到15天或者仅对1个空气自动监测站进行比对的，扣3万元人民币。

8、中标人未在3个月内完成采购船只的，采购人可扣中标人5万元人民币；采购的船只不符合要求的，扣3万元人民币。

9、中标人未在3个月内完成制作不锈钢采水平台或不锈钢楼梯的，采购人可扣中标人3万元人民币；中标人制作的不锈钢采水平台或不锈钢楼梯不符合要求的，扣2万元人民币。

10、中标人未在3个月内对佃石水库浮标站进行修复的，采购人可扣中标人1万元人民币；修复质量达不到要求的，扣0.5万元人民币。

11、中标人未在3个月内对石岩水质自动监测站栈桥进行防锈防雨处理的，采购人可扣除中标人3万元人民币；防锈防雨等处理达不到要求的，扣除2万元。

12、中标人未在3个月内对心湖公园空气自动监测站楼梯及屋顶进行改造处理的，采购人可扣除中标人2万元人民币；改造处理后达不到要求的，扣除1万元。

13、中标人未在3个月内对涛头堍水质自动监测站的采水点位进行海涂泥挖掘清理的，采购人可扣除中标人5万元；挖掘或清理达不到要求的，扣除3万元；未每月进行清理疏浚的，扣除2万元。

14、中标人未及时支付站房租金、联网光纤租金、看护人员工资、水电费用的，采购人可扣除其费用2倍数额的人民币。

第八条：乙方的责任与义务

1、根据投标文件的承诺向甲方委派项目负责人、技术负责人和专业技术人员。

2、在履行本合同义务的期间，应运用合理的技能，认真、勤奋的工作。

3、在本合同期内或合同终止后，未征得甲方同意，不得泄露与本项目、本合同有关的技术、资料等，不得以任何形式侵害甲方的知识产权。

4、负责本项目运行维保，负责处理好与其它项目实施单位的协调。

第九条：甲方的责任与义务

1、应当主要负责项目运维的所有外部关系的联系与协调，为乙方工作提供良好的外部条件。

2、应当按合同专用条款双方约定的内容和时间，向乙方提供与项目运维有关资料。

3、应当按合同专用条款预定的时间就乙方书面提交并要求做出决定的一切事宜做出书面决定。

4、 应授权一名熟悉本项目情况、能迅速做出决定的项目代表，负责与乙方联系，更换代表，要提前通知乙方。

5、有与乙方订立补充合同的签订权。

6、有对项目运维、方案、规范操作和设计使用功能要求的认定权，以及对项目运维、方案变更的审批权。

7、有权要求乙方提交工作进度报告及专项报告等。

8、有权对乙方进行考核及处罚。

第十条、应急措施要求

1、 突发污染事故要求：

当水站监测数据发现异常或发现所在断面发生污染事故时，乙方须2小时内报告甲方并进行手工采样送当地监测站进行测试，并保证系统仪器正常运行，监测数据准确，传输畅通。

2、 系统仪器故障要求：

当系统仪器出现故障时，保证在4小时内到达现场检修，如24小时内无法排除故障，直接使用备用机替代工作，并及时用电话与书面形式报告甲方，协商处理方案。故障处理结束后，以书面形式报告甲方，由甲方确认故障处理意见。

第十一条：违约处理

甲乙双方应当履行合同约定的义务，如有违反，须承担相应的违约责任。

- 未经甲方同意，乙方不得在任何时期擅自更换投标文件中规定的项目负责人和技术负责人，同时必须确保项目技术人员的数量和水平与投标文件一致，否则甲方有权放弃或终止合同。

第十二条： 合同生效

1、本次招标文件（招标编号：             ）、投标文件及评标过程中形成的文字资料、询标纪要均作为本合同的组成部分，具有同等效力。

2、前述文件内容如与本合同发生冲突，以本合同为准，本合同没有约定的，前述文件作为补充和解释。

3、本合同经甲乙双方法定代表人或其委托人签字并加盖双方公章后生效。

4、本合同一式陆份，甲方、乙方、代理方各执二份。

第十三条：合同修改

1、合同履行期内甲乙双方均不得随意变更或解除合同。合同若有未尽事宜，需经双方共同协商，订立补充协议，补充协议与本合同有同等法律效力。

2、当事人一方要求变更或解除合同时，应当提前30天通知对方，因变更或解除合同使一方遭受损失的，除依法可以免除责任的外，应由责任方负责赔偿。变更或解除合同的通知或协议应当采取书面形式，协议未达成之前，原合同仍然有效。

第十四条：不可抗力

1、不可抗力事故系指甲乙双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果无法避免和无法克服的事故。

2、签约双方任一方由于不可抗力事故的影响而不能执行合同时，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。合同各方应尽可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的措施履行不受不可抗力影响的其他事项。合同各方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同。

第十五条：争议及仲裁

1、在本合同履行过程中发生争议，双方应当协商解决。双方不愿协商、调解解决或者协商、调解不成的，可按有关规定向台州仲裁委员会提起仲裁。

2、在仲裁期间，除正在进行仲裁的部分外，本合同其他部分应继续执行。

第十六条： 其他

1、未经过甲方的书面同意，乙方不得转让其应履行的合同项下的义务，和将部分合同项下的义务分包给其他单位完成。

2、 乙方不得参与可能与合同规定的与甲方的利益相冲突的任何活动。

3、 乙方人员在甲方场地工作时，应遵守甲方相关规章、制度。

4、本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面或传真的形式发送，而另一方应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

5、 适用法律：本合同应按照中华人民共和国的法律进行解释。

第十七条：未尽事宜

未尽事宜，双方协商解决。

| 甲方（盖章）： | 乙方（盖章）： |
| --- | --- |
| 法定代表人： 或授权委托人（签字）： | 法定代表人： 或授权委托人（签字）： |
| 联系人： | 联系人： |
| 地址： | 地址： |
| 电话： | 电话： |
| 传真： | 传真： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |

见证方（见证章）

签约地：

签约日期：   年    月    日

第六部分  应提交的有关格式范例

附件1

法定代表人授权书

三门县公共资源交易中心：

（单位全称）法定代表人        （姓名）授权                        （ 投标人代表名称）为全权代表，参加贵处组织的                                项目（括号内填写招标编号及项目），全权处理招标活动中的一切事宜。同时宣布承诺如下：

（1）投标人已详细阅读全部招标文件（含修改文件），并理解其实质性内容，同意承担招标文件规定的全部义务和相关责任。

（2）投标人同意提供招标人可能要求的与其投标有关的一切数据或资料。

（3）投标人所提交的一切投标资料均为合法且真实有效。

法定代表人签字：

投标单位全称（公章）：                     日期：

附：

全权代表姓名：                             职务：

传真：

电话： 全权代表身份证复印件粘帖处

详细通讯地址：

邮政编码：

附件2

投 标 函

致：_______         __（招标采购单位名称）：

根据贵方为                    项目的招标公告/投标邀请书（项目编号：_____     __），签字代表_______     （全名）经正式授权并代表投标人_______             __（投标人名称）提交商务技术文件、报价文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自开标日起 ______个日。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：__________        _____邮编：__________   电话：______________

传真：______________投标人代表姓名 ___________  职务：______ _______

投标人名称(公章):___________________

开户银行：                         银行帐号：

授权代表签字:_______       ____    日期:_____年___月___日

附件3

开标一览表

项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 规格型号 | 产 地 | 单位 | 数量 | 综合单价 （元） | 服务期 | 服务地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | / | / | 项 | 1 |  | 一年 |  |
| 合计人民币：大写： 小写： |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

说明：

1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理；

2、以上报价应与“运维费用明细清单”中的“合计”数相一致；

3、项目费用包括项目实施所需的工程费、工时费、服务费、运输费、安装调试费、购买及制作标书费、税费及其他一切费用。

附件4            运维费用明细清单

招标编号：

| 序号 | 项目名称 | 服务内容 | 单位 | 报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一般运维服务费用 | 涛头堍水质自动监测站 | 项 |  |  |
|  |  | 石岩水质自动监测站 | 项 |  |  |
|  |  | 佃石水库水质浮标站 | 项 |  |  |
|  |  | 心湖公园空气自动监测站 | 项 |  |  |
|  |  | 环保站（楼顶）空气监测站 | 项 |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |
| 2 | 特殊服务费用 | 现有损坏仪器维修费用 | 项 |  |  |
|  |  | 租用仪器费用 | 项 |  |  |
|  |  | 船只采购费用 | 项 |  |  |
|  |  | 配套设施建设、维修、改造费用 | 项 |  |  |
|  |  | 水电、房租、网络、看护费用 | 项 |  |  |
|  |  | 不可预见费用： 1）运维期间仪器损坏维修费 2）不可预见风险及费用 | 项 |  |  |
|  |  | 本次招标代理费由中标人支付 | 项 |  |  |
|  |  | 税金、管理费等 | 项 |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |
| 3 | 总计 | 大写： 小写： |  |  |  |

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件 5        技术需求响应表

| 序号 | 货物名称 | 招标文件规范要求 | 投标文件对应规范 | 是否响应 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：对每个需求的响应必须遵循如下规则：

- 1、用“是/否”响应来表明该需求是否被满足（描述性需求）；

2、描述投标方案如何满足该需求；

3、解释投标方案与用户需求之间的偏差；

4、用数量来表示的需求，必须用确切的数字、单位来响应。

5、如不填写将视为对招标文件要求无偏差

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件6

项目组成员情况（提供学历、职称、业绩及获奖证书等证明材料）

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 职称/职务 | 本工程中的岗位 | 从事专业年限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

投标人全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  年   月  日

附件7

投标人类似项目业绩及证明材料

| 序号 | 项目名称 | 项目负责人 | 项目单位 | 项目金额 | 合同日期 | 联系人 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1. 在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

2. 业绩须符合以下要求：

- 每项业绩须提供证明文件，业绩证明文件以合同书（任务书或委托书）复印件为准，原件携带备查；

- 投标人所提供业绩不符合以上要求，在技术资信评审中将不被认可。

投标人全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  年   月  日

附件8

三门县政府采购诚信投标承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

一、将遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则参加      项目的投标；

二、所提供的一切材料都是真实、有效、合法的；

三、不与其他投标人相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争，不损害招标人或其他投标人的合法权益；

四、不与招标人或招标代理机构串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；

五、不向招标人或者评标委员会成员行贿以牟取中标；

六、不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。

本公司若有违反本承诺内容的行为，自愿放弃投标保证金并愿意承担法律责任。如已中标的，自动放弃中标资格；给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任。

投标人全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  年   月  日

附件9-1

投标文件格式

- 一、技术文件格式

1.技术文件的外包装封面格式（不可缺）：

技术文件

项目名称：*****单位*****项目

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

（注：密封皮封口处上必须盖有投标单位公章或投标全权代表签字）

年   月   日

2技术文件封面格式（不可缺）：

技术文件              正本/或副本

项目名称：*****单位*****项目

项目编号：

投标人名称：                         （加盖公章）

投标人地址：

年   月   日

附件9-2

二、报价文件格式

1. 报价文件的外包装封面格式（不可缺）：

报价文件

项目名称：*****单位*****项目

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

（注：密封皮封口处上必须盖有投标单位公章或投标全权代表签字）

年   月   日

2. 报价文件封面格式（不可缺）：

报价文件           正本/或副本

项目名称：*****单位*****项目

项目编号：

投标人名称：                       （加盖公章）

投标人地址：

年   月   日